Исследование CD4 методом Point-of-Care
к.х.н. Дробченко С.Н.*, д.м.н. Рищук С.В.**

ЗАО «Биоград»*, ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова **, Санкт-Петербург Дробченко Светлана Николаевна тел.: 812-3252170, E-mail: biograd@biograd.ru

В декабре 2018 опубликованы новые Стандарты первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (Приказы Минздрава РФ №796н - 802н  от 20.11.2018). В соответствии с приказами 797-802 для контроля за терапией следует исследовать количество CD4+ лимфоцитов с частотой применения 1 и кратностью 3. Исследование CD8+ лимфоцитов в стандарты контроля за терапий не входит. Для диагностики заболевания в соответствии с приказом 796 н измерять CD4+  с частотой применения 1 и кратностью 1 и CD8+ с частотой 0,3 и кратностью 1.  Тестирование методом Point-of-Care (по месту их нахождения) является эффективной стратегией исследования CD4+ лимфоциты для контроля за терапией. Определения CD4 можно выполнить как в лаборатории так и в не лаборатории по месту нахождения пациента. Тест Point-of-Care CD4 может обеспечить надежные результаты для принятия решения о лечении.

Цель исследования: Оценить точность подсчета CD4 у ВИЧ -инфицированных методом Point-of-Care с использованием мобильного анализатора Pima CD4 (Alere Technologies GmbH, Германия) по сравнению с лабораторными методами.

Материалы и методы исследования: Были исследованы 149 образцов венозной крови и 49 образцов капиллярной крови ВИЧ-положительных. Точность подсчета Т-хелперов с помощью Pima CD4 сравнивалось с полученными данными на проточном цитофлуориметре BD FACSCalibur (референс). Исследования проводилиcь в дублях с использованием анализатора Pima CD4 и референсного метода. Мобильный анализатор Pima CD4 - полностью автоматический флуоресцентный микроскоп с традиционными принципами подсчета Т-хелперов (CD3+CD4+) и анализа статического изображения. Двумерное изображение позволяет избежать проблем с гейтингом, как в случае проточной цитофлуориметрии. Анализатор может работать от электрической сети или от аккумуляторов. Анализ проводится на одноразовых картриджах, содержащих сухие реагенты. Для каждого пациента/анализа используется новый картридж. Картриджи индивидуально упакованы в фольговые пакеты и включают заборник образца. 8 встроенных контролей в каждом картридже исключают ошибки при заборе образца и его анализе: проверяется наличие и достаточный объем и качество образца, срок годности картриджа, сохранность реагентов и корректная работа всех этапов анализа. Забор крови непосредственно в картридж (25 мкл капиллярной или венозной). Время постановки анализа 20 минут. Картридж с образцом помещают в анализатор Pima. Во время выполнения теста, данные можно записывать, анализировать и интерпретировать, используя программное обеспечение анализатора. В анализаторе Pima предусмотрен ввод данных, архивирование данных, подключение к принтеру и базам данных. Все результаты сохраняются в архиве и могут быть извлечены оператором в любое время и распечатаны в виде отчета.

Результаты: Было продемонстрировано, что Pima CD4 является линейным от 3 до 2168 клеток/мкл с нижним пределом количественного определения 67 клеток/мкл при максимальном значении CV 15%. Регрессионный анализ Passing-Bablok был выполнен с использованием первого полученного значения Pima CD4 в сравнении с результатом, полученным на проточном цитофлуориметре. Расхождение в результатах, полученных 2-мя методами было незначительным. Соответствие результатов Pima CD4 и референс метода было 0,953.

Заключение: Результаты подсчета CD4 на мобильном анализаторе Pima CD4 хорошо коррелируют с тестированием CD4 на проточном цитофлуориметре, обеспечивая немедленные результаты по месту нахождения ВИЧ пациентов. Включение Point-of-care Pima CD4 в программы значительно улучшит уход за пациентом с АРТ и доступ к лечению, а также уменьшит потерю пациентов от выявления до начала АРТ. Анализатор Pima CD4 преквалифицирован ВОЗ и рекомендован для мониторинга ВИЧ-инфицированных лиц.

Сведения об авторах:

Дробченко Светлана Николаевна кандидат химических наук, президент ЗАО «БИОГРАД»

Рищук Сергей Владимирович доцент, профессор, доктор медицинских наук ГБОУ ВПО Северо-Западный Государственный Медицинский Университет им. И.И. Мечникова