1

Оценка одиннадцати экспресс-тестовдля обнаружения антител к SARS-CoV-2

Метте К. Толленес, Норвежская организация по повышению качества лабораторных исследований (Noklus)

Анн-Марте Баккен Кран, Норвежский институт общественного здравоохранения

Эйрик Абилдснес, муниципалитет Кристиансанн

Пол А Дженум, Noklus

Энн Кристин Брейвик, Noklus

Сверре Сандберг, Noklus

При участии:

Веселка П. Димова, Университетская больница Осло

Силье Странд Йоханнесен, Университетская больница Осло

Сигне Рёйнос, Noklus

Мирьям Рибе, Noklus

Штейн Биндер, Noklus

Ханне Экнес Пунтерволл, Noklus

При использовании результатов в маркетинге см. Отчет

с датой доступа.

Опубликовано 24 апреля й , 2020

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Резюме

2 Задний план

3 Цели

4 Методы

5 Полученные результаты

6 Обсуждение

7 Выводы и предложения

8 Ссылки

9 таблицы

Страница 2

Оценка экспресс-тестов, COVID-19

страница 2

Норвежская организация по повышению качества лабораторных исследований

Авторские права © 2020 Noklus

1 Резюме

Задний план

SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, стал причиной пандемии среди людей. Молекулярно-диагностические тесты

были быстро разработаны, и обнаружение SARS-CoV-2 в респираторных образцах с помощью ПЦР является

стандартный лабораторный диагностический инструмент. Ряд экспресс-тестов (по месту оказания медицинской помощи) для выявления также стали доступны антитела против SARS-CoV-2, выявляющие иммуноглобулины типа M (IgM) и / или тип G (IgG). В большинстве случаев тесты поставляются с ограниченной документацией и без

независимая оценка.

Задача

Наша цель состояла в том, чтобы выполнить ограниченную оценку диагностической эффективности одиннадцати экспресс-тестов для обнаружение антител против SARS-CoV-2 и сравнение их способности указывать на настоящее и прошлое инфекции в отдельных клинических условиях.

Методы

Все участники соответствовали норвежским критериям тестирования на COVID-19, и образцы были взяты с помощью мазка из верхних дыхательных путей были протестированы с помощью ПЦР против E-gen SARS-CoV-2 в клинической микробиологии лаборатория. Мы оценили эффективность экспресс-тестов для определения антител в трех группах; 1) 20 госпитализированных пациентов с подтвержденным ПЦР COVID-19, 2) 23 выздоровевших участника с ранее ПЦР-подтвержденный COVID-19, которым не требовалась госпитализация, и 3) 49 участников с подозрение на COVID-19, поступившее в отделение неотложной помощи. Было оценено удобство использования ученые биомедицинской лаборатории проводят тесты.

Полученные результаты

Однако все одиннадцать тестов обнаружили антитела IgM и / или IgG у госпитализированных пациентов с COVID-19 с разной чувствительностью. У участников, выздоровевших от COVID-19, были различия между тестами по уровню положительности IgG, при этом пять тестов имеют чувствительность ниже 65%. В участниках с подозрением на инфекцию COVID-19, которые были протестированы одновременно с помощью ПЦР и экспресс-тестов, экспресс-тесты имели очень низкую чувствительность, но высокую специфичность. Несмотря на сопоставимую чувствительность, тесты не обязательно давал одинаковый результат у всех участников. За некоторыми исключениями, большинство экспресс-тестов сообщалось, что их легко выполнять и интерпретировать.

Выводы и предложения

Будущие исследования могут показать, играют ли быстрые тесты дополнительную роль в выявлении острой фазы.

Все экспресс-тесты позволили выявить антитела к SARS-CoV-2, хотя показатели положительности варьировали и

обычно были выше в группе исследования участников с более тяжелым поражением. Чтобы подтвердить прошлое

инфекции, мы рекомендуем использовать экспресс-тесты с высокой чувствительностью и специфичностью IgG в выздоровевших с COVID-19. Мы также рекомендуем использовать удобные тесты с низкой долей  недействительных / безрезультатных тестов. Размер нашей выборки был ограничен, поэтому наши результаты являются предварительными и должны интерпретироваться с осторожностью, но тесты A, B, D, I  и, возможно, K (Таблица 1), похоже, удовлетворяют этим требованиям рекомендациям.

Стр. 3

Оценка экспресс-тестов, COVID-19

стр. 3

Норвежская организация по повышению качества лабораторных исследований

Авторские права © 2020 Noklus

2. Предпосылки

В декабре 2019 года город Ухань в провинции Хубэй, Китай, стал центром вспышки тяжелая пневмония, позже идентифицированная как вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2 [1]. Человек-to Передача SARS-CoV-2 человеку происходит главным образом через дыхательные пути. Из-за быстрого распространение вируса К февралю 2020 года ВОЗ объявила SARS-CoV-2 всемирной пандемией. По состоянию на апрель 23- го числа во всем мире было зарегистрировано 2,5 миллиона подтвержденных случаев заболевания и 176 000 зарегистрированных случаев смерти [2]. Клинический Показания COVID-19 варьируются от бессимптомного заболевания через легкую инфекцию верхних дыхательных путей до тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью и смертью.

Лабораторные методы диагностики COVID-19

В настоящее время в Норвегии COVID-19 диагностируется путем обнаружения РНК SARS-CoV-2 с помощью ПЦР в образце собраны тампоном из верхних дыхательных путей. ПЦР проводится в лабораториях медицинской микробиологии, требуются современные аналитические приборы и обученный персонал. Вместе с растущими опасениями что касается нехватки оборудования для отбора проб и необходимых реагентов, это ограничивает количество людей в настоящее время проходит тестирование на COVID-19.

Выявление гуморального иммунного ответа на вирус - это другой аналитический подход. В общем-то,

иммуноглобулин типа M (IgM) вырабатывается на ранних стадиях инфекции, за которыми обычно следует

выработка иммуноглобулина типа G (IgG). Однако для заражения вирусом SARS-CoV-2 есть  некоторые свидетельства того, что IgG может быть обнаружен одновременно с IgM или даже раньше [3].

Несколько иммуноферментных анализов (методы EIA) для выявления и количественного определения антител против SARS-CoV-2, как коммерческий, так и собственный, вскоре будет доступен в норвежских больничных лабораториях. В то же время в настоящее время на рынке продается значительное количество наборов для экспресс-тестов в местах оказания медицинской помощи.

Эти экспресс-тесты предназначены для профессионального использования, они используют капиллярную или венозную цельную кровь, плазму или сыворотка, и они предназначены для качественного определения антител IgM и / или IgG против SARS-CoV-2. Результаты считываются визуально через 10-15 минут. Несмотря на то, что большинство экспресс-тестов являются CE / IVD одобрены, они обычно поставляются с очень ограниченной документацией по результатам испытаний и с несколько исключений без какой-либо независимой оценки производителя [4, 5]. Для определения экспресс-теста способность обнаруживать прошлую инфекцию, ее эффективность в отношении антител IgG подчеркивается Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Соединенного Королевства [6].

3. Цели

Наша основная цель состояла в том, чтобы выполнить ограниченную оценку диагностической точности выбранных

экспресс-тест на выход COVID-19 на норвежский рынок. В частности, мы стремились оценить, насколько

тесты могут быть использованы для подтверждения перенесенной инфекции. Проект был разработан как исследование по обеспечению качества для сравнения эффективности тестов в выбранных клинических условиях. Кроме того, мы хотели оценить удобство использования быстрых тестов.

Стр. 4

Оценка экспресс-тестов, COVID-19

стр. 4

Норвежская организация по повышению качества лабораторных исследований

Авторские права © 2020 Noklus

4. Методы

Оценка была организована в сотрудничестве между муниципалитетом Кристиансанн,

Норвежский институт общественного здравоохранения и Норвежская организация по повышению качества

Лабораторные исследования (Ноклус). Больница Сорландет в Кристиансанне, Университетская больница Осло,

Уллевол и отделение неотложной помощи муниципалитета Бергена также внесли свой вклад.

Одиннадцать быстрых тестов, выбранных для оценки, были удобной выборкой, состоящей из тестов, которые

могут быть доставлены в Noklus до установленного срока апреля 1 - го , 2020 (таблица 1). Поставщики предоставили

их тесты бесплатно для Noklus и не платят за оценку. Отправляя тесты, они согласился на публикацию результатов. Все экспресс-тесты проводились в соответствии с производит инструкции в оптимальных и стандартизированных условиях и опытными биомедицинские лабораторные ученые использовали образцы венозной крови с антикоагулянтом K 2 -EDTA.

Дизайн исследования

Мы оценили эффективность экспресс-тестов в местах оказания медицинской помощи в трех группах исследования:

1. 20 пациентов госпитализированы в университетскую больницу Осло, Уллевол, с подтвержденным ПЦР COVID-19.

Количество дней с момента появления симптомов:

• <7 дней для одного пациента

• 7-13 дней для трех пациентов

• 14+ дней для 16 пациентов

2. 23 участника с ранее подтвержденным ПЦР COVID-19 в муниципалитете Кристиансанн,

которым не требовалась госпитализация.

• Медиана дней с момента появления симптомов составила 30 (от 27 до 36).

3. 49 участников, соответствующих критериям для прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19 в первичной медико-санитарной помощи.

отделение неотложной помощи муниципалитета Бергена.

• Среднее число дней с момента появления симптомов составило 8 (диапазон 2-34).

В группах 2 и 3 участники согласились взять одну пробирку цельной крови K 2 - EDTA для анализа используется для оценки экспресс-тестов. В группе 1 избыточная цельная кровь K 2 -EDTA, оставшаяся от гематологические анализы использовались. В группах 1 и 2 критерием включения был подтвержденный ПЦР COVID-19.но в группе 3 результаты ПЦР были собраны в дополнение к результатам экспресс-теста. Мы также собрали дата и лаборатория, использованная для ПЦР-теста, и дата появления симптомов (в группе 1 в категориях <7, 7-13 и 14+ дней).

Статистический анализ

Результаты ПЦР из лабораторий клинической микробиологии использовались в качестве сравнения при исследовании диагностическая точность экспресс-тестов. Во всех группах мы рассчитывали чувствительность тестов (положительность ставки). Чувствительность определялась как доля пациентов, у которых диагностирован COVID-19 с помощью ПЦР на респираторные образцы, у которых были обнаружены антитела IgM или IgG в экспресс-тестах. В группе 3 мы также рассчитанная специфичность, определяемая как доля участников с отрицательными тестами ПЦР, которые были также отрицательные антитела. Кроме того, в группе 3 мы стратифицировали показатели положительности по дням с момента начала заболевания.симптомов (<7 или 7+ дней). Результаты тестов IgM и IgG оценивались отдельно, за исключением теста E, которые выявили «общие антитела». Поскольку размеры выборки были небольшими, доверительный интервал 80% для биномиальные пропорции рассчитывались с использованием скорректированного метода Вальда [7].

Мы также сообщаем о количестве недействительных / неубедительных тестов, а также об удобстве использования, о котором сообщает ученые биомедицинской лаборатории проводят тесты.

Этические соображения

Проект был одобрен сотрудником по защите данных на каждой тестовой площадке. Получено устное согласие

от участников в группах исследования 2 и 3 при сборе образцов крови.

Стр. 5

Оценка экспресс-тестов, COVID-19

стр. 5

Норвежская организация по повышению качества лабораторных исследований

Авторские права © 2020 Noklus

5 Результаты

Результаты госпитализированных участников (группа 1) показали, что одиннадцать тестов выявили IgM и / или IgG

антитела в этой популяции, хотя и с разной чувствительностью (таблицы 2 и 3).

Группа 2 состояла из участников, которые выздоровели от COVID-19, подтвержденного ПЦР, без необходимости

госпитализация. В этой популяции тесты A, B, C и D имели более высокие показатели положительности IgG, чем тесты E, F, H. I и J. Доверительные интервалы (80%) для теста K перекрывались с другими (таблица 3). Пять из

тесты имели чувствительность ниже 65% для IgG.

Из 49 участников с подозрением на COVID-19 (группа 3) у 23 были положительные результаты ПЦР-тестов, а у 26 -отрицательный. В этой популяции экспресс-тесты имели очень низкую чувствительность по сравнению с ПЦР (таблицы 2 и 3). Однако показатели положительности, особенно для IgM, увеличивались с увеличением количества дней после появление симптомов (таблица 4), хотя цифры были слишком малы, чтобы делать однозначные выводы. Поскольку мало экспресс-тесты были положительными у участников с отрицательными тестами ПЦР, расчетная специфичность была высокой.

Не у всех участников с подтвержденным COVID-19 были обнаруживаемые антитела. Кроме того, несмотря на сопоставимые чувствительности, экспресс-тесты не обязательно давали одинаковый результат у всех участников. Для теста К, IgM и IgG были идентичны у всех участников в группах 1 и 2, а также у 46 из 49 участников в группах.3, оставляя вопрос о том, различает ли тест IgM и IgG. В группе 2 тесты I и J имел более высокие показатели положительности для IgM, чем для IgG, хотя все образцы были собраны более чем 14 дней после появления симптомов.

Тесты G и H были признаны менее удобными для пользователя (Таблица 1) как при выполнении тестов, так и

читаем результаты. Кроме того, у них была высокая доля безрезультатных или недействительных тестов. Тесты C

и E были сочтены легкими в исполнении, но трудными для чтения. Тест C дополнительно содержал высокую долю

безрезультатные или недействительные тесты.

Стр. 6

Оценка экспресс-тестов, COVID-19

стр. 6

Норвежская организация по повышению качества лабораторных исследований

Авторские права © 2020 Noklus

6 Обсуждение

ПЦР для обнаружения вирусной РНК и тесты на обнаружение антител используют разные принципы тестирования и не являются взаимозаменяемы. Мы ожидаем, что на ранней стадии инфицирования результаты ПЦР будут положительными, а тесты на обнаружение антител - быть отрицательным. По мере того, как инфекция прогрессирует и проходит, у большинства пациентов вырабатываются обнаруживаемые антитела, в то время как вирус постепенно выводится из дыхательных путей. Таким образом, даже при лучших обстоятельствах ПЦР далеко не идеальный «золотой стандарт» для сравнения экспресс-тестов.

Если у участника с подтвержденным ПЦР COVID-19 нет обнаруживаемых антител, есть несколько

Возможные варианты: (i) стадия инфекции слишком ранняя для образования антител, (ii)уровень продуцируемых антител слишком низкий, чтобы его можно было обнаружить, (iii) участник не вырабатывает антитела ([3, 8]), (iv) ложноотрицательный результат экспресс-теста или v) ложноположительный результат ПЦР (неправильная маркировка для пример). Точно так же, если участник с отрицательной ПЦР SARS-CoV-2 имеет обнаруживаемые антитела на экспресс-тест, есть ряд правдоподобных объяснений: (i) ложноположительный результат экспресс-теста (для (например, перекрестная реакция с другими антителами), (ii) ложноотрицательный результат ПЦР (преаналитический или аналитические вопросы), или iii) участник выздоровел от COVID-19 и избавился от вируса перед ПЦР тестирование. Сравнение результатов нескольких экспресс-тестов друг с другом может дать некоторое представление о том, что является наиболее вероятным объяснением в каждом случае, но пока у нас не будет золотого стандарта для обнаружение антител, мы не можем быть уверены, что это правда.

Большинство тестов показали более высокие показатели положительности IgG в группе 1 (госпитализированные пациенты), чем в группе 2 (выздоровевшие, сообщества лечили участников). Этого следовало ожидать, если тесты имеют разные пределы обнаружения; госпитализированные пациенты, вероятно, страдают более серьезно, и инфекция была более тяжелой. связаны с более высоким уровнем антител [3, 9] . Стоит отметить, что согласно

информации производителей, большинство экспресс-тестов были оценены на образцах из

госпитализированное население.

У большинства выздоровевших от COVID-19 участников (группа 2) должно было быть достаточно времени для развития IgG антител, так как среднее время сероконверсии было зарегистрировано примерно через 13-14 дней после начала симптомы [3, 9]. Экспресс-тесты показали разную степень положительности IgG в этой популяции.

Можно предположить, что уровни антител были ниже в этой группе, которая пострадала менее серьезно.

чем пациенты в исследуемой группе 1, что может повлиять на выполнение экспресс-теста. Мы не смогли оценить

результаты тестов в популяции, которая перенесла инфекцию COVID-19 с очень небольшим или никаких симптомов.

В группе 3 у большинства участников симптомы были непродолжительными. Все экспресс-тесты в нашем исследовании имели низкая чувствительность по сравнению с ПЦР в этой популяции, подтверждающая априорные ожидания. Это возможно, что экспресс-тесты и, в частности, IgM могут играть дополнительную роль в диагностике COVID-19 в острой фазе. В любом случае за изолированным положительным результатом на IgM должен следовать второй образец для выявления IgG-сероконверсии и тем самым исключить возможность неспецифического результата IgM.

Кроме того, отрицательный результат в острой фазе инфекции никогда не должен использоваться для исключения

COVID-19.

В группе 3 мы также рассчитали особенности экспресс-тестов. Мы не знаем, есть ли у участника

отрицательный тест ПЦР и положительный экспресс-тест на IgG - это тот, кто вылечился от COVID-19, или если

результат экспресс-теста ложноположительный. Поэтому мы должны быть осторожны при интерпретации

рассчитанные особенности, и в настоящем исследовании мы не оцениваем тесты, основанные на этом

параметр.

Стр.7

Оценка экспресс-тестов, COVID-19

стр.7

Норвежская организация по повышению качества лабораторных исследований

Авторские права © 2020 Noklus

7 Выводы и рекомендации

Все тесты смогли выявить антитела к SARS-CoV-2 у участников с подтвержденным ПЦР COVID-19,

хотя частота положительных результатов варьировала и, как правило, была выше в группе исследования у более серьезно пораженных пациентов. В популяции с подозрением на COVID-19 экспресс-тесты не дали диагностических результатов.

Поскольку размер образца был небольшим, необходимы дальнейшие исследования для оценки полезности антител экспресс-тесты в острой фазе COVID-19 как дополнение к ПЦР.

Если для подтверждения перенесенной инфекции COVID-19 используется экспресс-тест, мы рекомендуем использовать тест с высоким уровнем положительности IgG у выздоровевших пациентов с COVID-19 в соответствии с критериями спецификации для серологии тесты в пунктах оказания медицинской помощи, опубликованные нормативным актом Соединенного Королевства в области лекарственных средств и товаров медицинского назначения Агентство [6]. 
Мы также рекомендуем использовать тесты, которые удобны для пользователя и имеют низкую долю

недействительные / безрезультатные тесты. В нашем исследовании кажется, что тесты A, I, D и, возможно, K (Таблица 1) удовлетворяют этим требованиям.рекомендации, исходя из того, что их специфика высока. В популяции, где распространенность COVID-19 низкая, однако существует риск получения ложноположительных результатов, на что мы не можем представить количественно из-за незнания специфики тестов . Мы признаем это

ограничение исследования, в дополнение к ограниченному размеру выборки, и поэтому наши результаты

предварительные и должны интерпретироваться с осторожностью.

Поскольку отрицательный тест на антитела, проведенный на ранней стадии инфекции, не может исключить COVID-19, мы рекомендуем не использовать экспресс-тест в течение как минимум двух недель после появления симптомов. Отрицательный тест может быть повторен, но не у всех пациентов, инфицированных COVID-19, вырабатываются антитела, и не у всех антитела обязательно обнаруживаются с помощью экспресс-теста. Таким образом, отрицательный результат экспресс-теста не исключает текущая или перенесенная болезнь COVID-19.

Многие экспресс-тесты сейчас продаются с очень ограниченной документацией. Наши результаты показывают разные чувствительность и удобство использования, и мы настоятельно рекомендуем провести независимую оценку перед использованием теста. Важно оценить эффективность теста в той популяции, для которой он предназначен.

Таким образом, при использовании экспресс-теста для выявления перенесенной инфекции у людей, которым не требовалось госпитализации недостаточно для подтверждения результатов теста у госпитализированного населения. Как более быстрые тесты появляются новые, и EIA становится все более доступной, наша группа продолжит оценку испытаний. Мы будет использовать методику EIA в качестве метода сравнения в дополнение к ПЦР, а также тестировать в собранных сыворотках перед пандемией COVID-19. Это позволит нам исследовать диагностическую точность и аналитическую свойства экспресс-тестов более подробно

8. Ссылки

1. Чан Дж. Ф., Юань С., Кок К. Х. и др. Семейное скопление пневмонии, связанное с романом 2019 года

коронавирус, указывающий передачу от человека к человеку: исследование семейного кластера. Lancet.

2020 февраль 15; 395 (10223): 514-523.

2. ВОЗ. Отчет о ситуации с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19) - 94 2020 г. Доступно по адресу:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200419-sitrep-

90-covid-19.pdf? Sfvrsn = 551d47fd_2

3. Лонг Кью, Дэн Х, Чен Дж и др. Ответы антител на SARS-CoV-2 у пациентов с COVID-19:

перспективное применение серологических тестов в клинической практике. medRxiv

2020: 2020031820038018 DOI: 101101/2020031820038018.

4. Lassaunière R, Frische A, Harboe ZB и др. Оценка девяти коммерческих SARS-CoV-2

иммунологические. Препринт medRxiv doi: https: // doiorg / 101101/2020040920056325.

5. Хоффманн Т., Ниссен К., Крамбрих К. и др. Оценка с помощью экспресс-теста COVID-19 IgM и IgG;

эффективный инструмент для оценки прошлого воздействия SARS-CoV-2. Инфекционная экология и

Эпидемиология. 2020; 10 (1).

6. Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Критерии спецификации для точки серологии

тестов по уходу и самопроверки 2020. Доступно по адресу:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

данные / файл / 878659 / Specifications_for_COVID-19_tests_and_testing_kits.pdf.

7. MeasuringU. Калькулятор доверительного интервала для показателя завершения, доступный по адресу:

https://measuringu.com/wald/

8. Го Л., Рен Л., Ян С. и др. Профилирование раннего гуморального ответа для диагностики нового коронавируса

Заболевание (COVID-19). Clin Infect Dis. 2020 21 марта.

9.Чжао Дж., Юань Ц., Ван Х. и др. Ответы антител на SARS-CoV-2 у пациентов с новым заболеванием

коронавирусная болезнь 2019. Clin Infect Dis. 2020 28 марта.

9 таблиц

Таблица 1. Экспресс-тесты включены и удобство использования.

| Тест | Название теста | Производитель | Удобство для пользователя |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Acro 2019-nCoV IgG / IgM Экспресс-тест | Acro Biotech Inc, США | Легко выполнить тест. Легко читаемые результаты. |
| B | Covid-19 IgG / IgM Экспресс-тест | CTK Biotech, Inc, США | Трудно избежать пузырьков воздуха в буферном флаконе. Легко читаемый результат. Светло-розовый фон нет оптимального для чтения слабых положительных результатов |
| C | COVID-19 IgG / IgM Экспресс-тест Комплект | WuHanUNscience Biotechnology Co., Китай | Буфер закончился рано за час Трудно читать результат из-за цветного заднего фона. Кровь втянута в тестовую зону IgM 21% недействительные / безрезультатные тесты. |
| D | Быстрый комбинированный IgM-IgG Набор для тестирования антител для SARS-Коронавирус-2 | Jiangsu Medomics medical Technology Co., Китай | Легко выполнить тест. Легко читаемые результаты. |
| E | Wantai SARS-CoV-2 Ab Rapid | Пекин Хэнтай Биологический Фармация Энтерпрайз Ко, Китай | Легко выполнить тест. Сильный розовый фон сделал трудно читаемыми слабые положительные результаты. |
| F | Новый коронавирус 2019- nCov) Антитела IgM / IgG | Ханчжоу Laihe Biotech Co, Китай. (LYHER) | Легко выполнить тест. Легко читаемые результаты. |
| G | Новый коронавирус (SARS- CoV-2) антитела IgM | RayBiotech, США | Буферный флакон легко проливается. Требуется смешивание крови и буфера предварительно анализы и пипетка для анализов. Трудно читать результаты по кровивтянут в тестовую зону. 16% недействительные / безрезультатные тесты. |
| H | Новый коронавирус (SARS- CoV-2) антитела IgG | RayBiotech, США | Буферный флакон легко проливается. Требуется смешивание крови и буфера предварительно анализы и пипетка для анализов. Трудно читать результаты по крови втянут в тестовую зону. 23% недействительные / безрезультатные тесты. |
| I | экспресс-тесты «Lumiratek COVID-19 IgG/IgM» | Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd, КНР | Легко выполнить тест. Легко читаемые результаты. |
| J | Covid-19 IgG / IgM Экспресс-тест Кассета | Диагностика SureScreen, Великобритания | Легко выполнить тест. Легко читаемые результаты. |
| K | SARS-CoV-2 IgG / IgM Rapid Тест | Zhuhai Encode Medical Engineering Co., Китай | Легко выполнить тест. Легко читаемые результат |