Только для лабораторной диагностики in vitro.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы, является диагностическим иммунологическим экспресс методом для качественного определения поверхностного антигена вирусного гепатита В в образцах сыворотки и плазмы.

ВВЕДЕНИЕ

Вирусный гепатит это системное заболевание, в первую очередь поражающее печень. Большинство случаев острой формы вирусного гепатита вызваны вирусом гепатита А, вирусом гепатита В (HBV) и вирусом гепатита С. Комплексный антиген, обнаруженный на поверхности HBV, называется HBsAg. Среди ранних названий упоминался как австралийский антиген.1 Наличие HBsAg в сыворотке или плазме является индикатором активной инфицированности гепатитом В, в острой, либо хронической форме. При типичной инфицированности вирусом гепатита В, HBsAg можно выявить между 2 и 4 неделе до изменения уровня  ALT и между 3 и 5 неделями до появления симптомов и разлития желчи.  HBsAg имеет четыре подтипа: adw, ayw, adr and ayr. В виду антигенной гетерогенности детерминанта, существует 10 основных серотипов вирусного гепатита В.

Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы, это экспресс анализ для качественного определения  HBsAg в образцах сыворотки или плазмы. В данном тесте используется комбинация моноклональных и поликлональных антител для выявления повышенного уровня  HBsAg  в сыворотке или плазме.

ПРИНЦИП ИССЛЕДОВАНИЯ

Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы, представляет собой качественный, твердофазовый иммунохроматографический анализ по принципу сэндвича для определения HBsAg в сыворотке или плазме. Мембрана тестовой полоски покрыта анти HBsAg антителами в области линии теста. В ходе исследования образцы сыворотки или плазмы вступают в реакцию с нанесенными частицами анти-HBsAg антител. Это соединение хроматографически мигрирует по мембране, вступая в реакцию с анти-HBsAg антителами на мембране, и образует окрашенную линию. Образование данной окрашенной линии является индикатором положительного результата, а ее отсутствие - индикатором отрицательного результата. Для контроля работы теста служит линия в области контроля, данная линия является индикатором достаточного количества введенного образца и его капиллярного затекания на мембрану.

РЕАГЕНТЫ

Тестовая полоска содержит анти-HBsAg частицы и анти-HBsAg, нанесенные на мембрану.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Только для in vitro диагностики. Не использовать по истечению срока годности.

- Не принимать пищу и не курить при работе с образцами.

- В ходе проведения исследования соблюдать меры предосторожности как при работе с инфицированным материалом во избежание микробиологического заражения. Утилизировать исследуемые образцы в соответствии с установленными нормами.

- При работе с исследуемыми образцами использовать защитную лабораторную одежду, такую как одноразовые перчатки, защитные очки.

- Повышенная влажность и температура могут влиять на результаты исследования.

## ХРАНЕНИЕ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Тест следует хранить при температуре (2-30°C). Тест – полоска пригодна для исследований до окончания срока годности, указанного на упаковке теста. Тест необходимо хранить в оригинальной упаковке в закрытом виде. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Не использовать по истечению срока годности.

## СБОР ОБРАЗЦОВ И ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Тест-систему "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы, можно проверять на сыворотке или плазме.

- Отделите сыворотку или плазму от крови как можно быстрее во избежание гемолиза. Для исследования используйте только чистые, не гемолизированные образцы.

- Исследование необходимо проводить сразу после сбора образцов. Не оставляйте исследуемые образцы при комнатной температуре на длительное время. Образцы сыворотки или плазмы могут храниться при 2-8°C до 3 дней. Для более длительного хранения образцы необходимо заморозить до -20°C.

- Выдержать образцы до комнатной температуры до начала проведения исследования. Замороженные образцы необходимо разморозить и тщательно перемешать до начала проведения исследования. Избегать повторного замораживания и размораживания исследуемых образцов.

- Соблюдение транспортировки образцов должно осуществляться в соответствии с установленными федеральными предписаниями в отношении перевозки этиологических агентов.

## МАТЕРИАЛЫ

##### Материалы, входящие в состав теста

- Тестовые полоски

- Инструкция пользователя

##### Материалы, необходимые для исследования не входящие в состав теста

- Емкости для сбора образцов

- Центрифуга (только для плазмы)

- Таймер

## УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед  началом проведения анализа выдержите тест-полоски, исследуемый образец, буфер и/или контроли до комнатной температуры (15-30°C) .

1.Извлеките тест-полоски из упаковки и  незамедлительно приступите к исследованию. Лучшие результаты получают, если анализ производится сразу после вскрытия упаковки теста.

2. Погрузите тест-полоску в исследуемый образец сыворотки или плазмы указывающими стрелками вниз на 10-15 секунд. Не опускайте полоску в исследуемый образец ниже указанной на ней линии MAX. Смотрите иллюстрации ниже.

3.Поместите тест-полоску на ровную не впитывающую поверхность, включите таймер и ожидайте появления линии/линий. Результаты необходимо считывать через 15 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Низкая концентрация HBs Ag проявится в виде слабой линии в области теста (Т) в течение указанного времени. Не считывайте результат по истечению 30 минут.

## ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

(Используйте иллюстрации выше)

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: * Наличие двух четких красных линий. Одна линия в области линии контроля (C) и другая линия в области линии теста (T).

*ПРИМЕЧАНИЕ: Интенсивность окрашивания линии в красный цвет в области теста (T) может изменяться в зависимости от концентрации HBsAg в исследуемом образце. Однако любой оттенок красного цвета в области (T) должен интерпретироваться как положительный результат.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Одна красная линия в области контроля (C). Отсутствие каких либо линий красного или розового оттенка в области линии теста (T).

НЕВЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Отсутствие контрольной линии. Недостаточное количество введенного образца или неправильная техника проведения исследования как правило, являются основными причинами неверных результатов. Изучите процедуру исследования снова и повторите тестирование, используя новую тест-полоску. В случае повтора неверного результата, немедленно прекратите исследование с использованием данного набора и сообщите о проблеме местному дистрибьютору.

## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Данная тест-система содержит внутренний контроль. Проявляемая красная линия в области линии контроля (C) является внутренним положительным контролем. Наличие данной линии подтверждает, что введенный объем образца крови достаточен для проведения исследования и ход процедуры исследования проведен правильно.

Контрольные стандарты не входят в состав этого набора; однако рекомендуется использовать для тестирования положительный (содержащий 10 ng/mL) и отрицательный (содержащий 0 ng/mL HBsAg) контроли в соответствии с лабораторной практикой для проверки анализа и подтверждения правильности полученных результатов.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы, предназначена только для лабораторного исследования in vitro. Тест  следует использовать для определения поверхностного антигена вирусного гепатита В в образцах сыворотки и плазме. Данный анализ качественного определения не выявляет титр HBsAg в исследуемом образце.

- Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для сыворотки, плазмы, способна выявить присутствующий в образце поверхностный антиген гепатита В, но не может рассматриваться как единственный критерий в диагностике инфицированности вирусным гепатитом В.

- Как и прочие диагностические тест системы, результаты данного анализа должны сверяться с полученной общей клинической информацией, доступной лечащему врачу.

- Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы, не может выявить очень низкие концентрации HBsAg в исследуемых образцах. Если полученный результат анализа отрицательный, а клинические симптомы присутствуют, рекомендуется провести дополнительное исследование с использованием иных клинических методов. Отрицательный результат исследования в любом случае не исключает вероятность инфицированности вирусом гепатита В.

## ОЦЕНКА РАБОТЫ ТЕСТ-СИСТЕМЫ

Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы, сравнивалась с ведущими коммерческими иммуноферментными тестами на определение HBsAg, продемонстрировав точность результатов на 98 %.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Чувствительность

Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы, исследовалась на панели чувствительности обоих подтипов ad и ay  c концентрацией от 0 до 300 ng/mL. Используя данную тест-систему, все 10 HBsAg подтипов были определены как положительные. Данный анализ может выявить HBsAg: 5 ng/mL через 15 минут  и 1 ng/mL через 30 минут.

##### Специфичность

Антитела, используемые Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы, вывели из антигена гепатита В, изолированного от вируса гепатита В. Специфичность данного теста проверялась на лабораторных штаммах гепатита А и гепатита С. При исследовании выявлена отрицательная реакция.

HBsAg Метод

| Mетод |  | ИФА |  | Общие результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы | Результаты | Положительный | Отрицательный |  |
|  | Положительный | 157 | 5 | 162 |
|  | Отрицательный | 0 | 164 | 164 |
| Общие результаты |  | 157 | 169 | 326 |

##### Относительная чувствительность: > 99.0%

##### Относительная специфичность: 97%

Точность: 98.5%

##### Точность

##### Исследование тест-системы одной серии

Воспроизводимость определялась в ходе исследования 15 репликатов трех исследуемых образцов, содержащих HBsAg в следующих концентрациях: 0ng/mL, 1 ng/mL and 5 ng/mL. Отрицательные и положительные образцы были правильно выявлены на 98%.

Исследование тест-системы разных серий

Межсерийная воспроизводимость определялась в ходе проведения 15 независимых анализов с использованием тех же трех исследуемых образцов, содержащих HBsAg в следующих концентрациях: 0 ng/mL, 1 ng/mL and 5 ng/mL. Исследовалось 3 разных серии теста Тест-система "Рапид Сигнал Экспресс-тест" для определения Гепатита В, полоски для: сыворотки, плазмы, на протяжении трех месяцев, с использованием отрицательного, слабого положительного и высококонцентрированного положительного образцов. Все образцы были правильно выявлены на 98%.

ЛИТЕРАТУРА

- Blumberg, B.S. The Discovery of Australian Antigen and its relation to viral hepatitis. Vitro. 1971; 7: 223.

Символы

| DIPSTRIP | Полоска |
| --- | --- |
|  | Смотрите инструкцию пользователя |
|  | Предостережение, смотрите соответствующие документы |
| IVD | Для лабораторной диагностики |
|  | Ограничения в температуре |
| n  | Рассчитан для N количества анализов |
|  | Производитель |
| REF | Каталожный номер |
| LOT | Номер серии |
|  | Пригоден до |

|  | Orgenics Ltd., P.O.B 360, Yavne 70650, Israel Tel.: +972-8-942 9201 Fax.: +972-8-943 8758 Version: 71508020/R3/AC (06/2011) |
| --- | --- |