ImmunoRun Antigen Detection Kit

CANINE DISTEMPER VIRUS

ИНСТРУКЦИЯ

- Назначение

Тест ImmunoRun CDV предназначен для выявления антигена  вируса Чумы (CDV) у собаки при взятии образца с  конъюнктивы (слизистой глаза), носовые пазух, слюны,  в моче, сыворотке или плазме крови. Набор содержит все компоненты, необходимые для выполнения простого и точного теста менее чем за 10 минут.

- Общая информация

Тест ImmunoRun CDV выявления антигена Чумы собак  содержит 5 отдельных устройств, предназначенных для выполнения иммуно-хроматографического анализа для качественного определения (CDV)-Ag из образцов( см.выше). Каждое устройство содержит 2 основных окна: круглое окно, куда вносится образец, и прямоугольное окно для оценки результатов, отмеченное 2 буквами: "С"  - зона контроля и "T" – зона теста. Обе линии невидимы, до того, как наступит реакция. Контроль в виде фиолетовой линии должен появиться с каждой текущей реакцией, так как она используется для проверки теста. Это происходит из-за иммунной реакции, когда комплексы антител после конъюгации с частицами золота мигрируют к зоне контроля с иммобилизованными специфическими антителами на нитроцеллюлозных мембранах. Вирус в образце связывается с частицами золота и формирует вирус-сопряженный комплекс, который мигрирует к зоне теста, и его накопление создает полосу. Фиолетовая испытательная линия будет видна в окне теста в случае достаточного количества антигенов  CDV в экземпляре. Они позволяют устройству CDV -Ag идентифицировать CDV с высокой степенью точности.

- Описание болезни.

Чума собак является чрезвычайно заразной, повсеместно распространённой,  болезнью, вызванной Вирусом (CDV) Собачьей чумы, который поражает ЖКТ, дыхательную центральную нервную систему собак и других плотоядных животных. Не вакцинированные щенки и собаки восприимчивы к инфекции. Первый симптом заболевания это гнойные выделения из глаз. Впоследствии у собаки развивается лихорадка, выделения из носа, кашель, вялость, снижение аппетита, рвота, понос. В более поздних стадиях, вирус может попасть в нервную систему, что приводит к судорогам и частичному  или полному параличу. Чума собак очень часто заканчивается смертельным исходом, ранняя диагностика и лечение могут предотвратить летальный исход.

- Диагноз

Тест ImmunoRun CDV выявления наиболее простым и доступным для обнаружения CDV. Доказана исследованиями специфичность и чувствительность выше, чем 97,5%. Другие иммунодиагностические методы могут использоваться для количественной характеристики титра антител, а ПЦР может использоваться для проверки на наличие антигена.

- Содержимое комплекта

■ 5 пакетов из алюминиевой фольги, каждый из которых содержит один CDV -Ag тест устройства и одноразовую пипетку.

■ 5 пробирок для взятия проб с реагентом для разведения образца.

■ 5 одноразовых упакованных тампонов для взятия пробы.

■ Одна инструкции по эксплуатации.

VI. В комплект не входят:

■ Физиологический раствор.

■  Шприцы для взятия крови.

■  Микроцентрифуга для разделения выворотки крови.

■ Пробирки для сыворотки.

VII. Хранение и транспортировка

■ Отгрузка может осуществляться при комнатной температуре.

■ Хранить при температуре 2-30 ° C (при комнатной температуре или в холодильнике). Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

■ Тест является стабильным на срок до двух лет, не следует использовать после истечения срока годности, указанного на этикетке.

■ Не замораживать!

■ Не открывайте и не вынимайте тестовый набор из  индивидуально запечатанных пакетов, если не планируете их использовать (не используйте набор, если мешочек или устройство повреждены).

■ Не касайтесь открытой мембраны в устройстве окна.

■ На компоненты, входящие в этот набор был утвержден контроль качества на каждую единицу партии. Каждый компонент в комплекте предназначен для одноразового использования. Не смешивайте компоненты из разных серий, и не пытайтесь повторно использовать устройство.

С набором ImmunoRun следует обращаться и утилизировать его в соответствии с принятыми санитарно-гигиеническими нормами.

VIII. Процедура анализа

Для получения лучших результатов делайте всё строго по инструкции (см. рис.1 и 2):

Подготовка образца для исследования:

1.Только образцы собак должны быть использованы в этом тесте.

2. Образец должен быть обработан сразу же после забора.

3. . Тампон увлажнить физиологическим раствором и взять им секрет конъюнктивы, назальные выделения или слюну или мочу собаки.

4. Тампоном с образцом перемешайте аналитический раствор в пробирке для оптимального извлечения.

5. Если кровь используется, то применяется только  сыворотка / плазма (верхняя) часть. Использовать одноразовую пипетку. Взять  2-3 капли  и перемешать с аналитическим разбавителем.

6. Применение образцов из двух источников (конъюнктивы глаза и носового прохода / сыворотки крови), возможно одновременно в тот же разбавитель в и это может улучшить чувствительность.

7. Образцы можно хранить при температуре 2-8 °С в течение 48 часов.

Рисунок 1: Использование тампона.

1.При хранении в холодильнике заранее достаньте тест, чтобы он согрелся до комнатной температуры.

2. Извлеките из упаковки тест-кассету.  Поместите кассету горизонтально на ровной сухой поверхности.

3. Пипеткой внесите в лунку на тест-кассете 4 капли образца поочерёдно.

Рисунок 2: Внесение образца в лунку тест-кассеты.

4. Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - пятую - каплю пробы.

5.Следите за контрольной линией ("C"), как она отображается в окне результатов. В случае положительного результата, в зоне теста ("T") так же должна появиться линия.

Результаты должны быть прочитаны в течение 10 минут после исследования. Ясно положительный результат можно принять и  раньше. Интерпретация результатов не может быть основана на их чтении после этого времени.

IX. Чтение и интерпретация результатов

■ См. Рисунок 3.
■ Наличие двух любых видимых полос: в зоне теста (Т) и в зоне контроля (С) в окне результатов (независимо от того, какая группа появляется первый) указывает на положительный результат, независимо от  интенсивности окрашивания полосы.
■ Отсутствие полосы в зоне теста, в то время как контрольная полоса присутствует в в зоне контроля, указывает на отрицательный результат.
■ Если контрольная полоса не видна в зоне контроля, результат считается недействительным (даже если появляется полоса в зоне теста).

Положительный тест

Отрицательный тест

Некорректный (повторить) тест

IX. Требования по исследованиям:

■ Использовать in vitro только для ветеринарии.

■ Как и при любых диагностических исследованиях, изредка возможно наличие ложных результатов. Поэтому все результаты должны рассматриваться совместно с полученными другими лабораторными данными и клинической картиной болезни, доступной  ветеринарному врачу.

■ Анализ не является избирательным и может показать реакцию на CDV, в результате вакцинации. Поэтому необходимо быть в курсе того, было ли вакцинировано животное от данного заболевания, чтобы иметь возможность корректно интерпретировать результат.

- Литература

■Greene CE & Apple MJ (2006) Canine Distemper In: Infectious Diseases of the dog and cat. Greene CE, Saunders, 3rd Ed.:25-41.

■■Soma T et al. (2003) Detection of canine distemper virus antigen in canine serum and its application to diagnosis. Vet Records 18:499-501.

| Производитель: Biogal – Galed Labs, Galed 19240 M.P. Megidol, Израиль Tel: 972-4-9898605 • Fax: 972-4-9898690 E-mail: Info@biogal.co.il • Site: www.biogal.co.il | Эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации: ЗАО «Биоград» Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, литер А, офис 19-Н. тел/факс: +7 (812) 325 21 70 http://www.biograd.ru biograd@biograd.ru |
| --- | --- |