ImmunoRun Antibody Detection Kit

FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS

Инструкция

- Назначение

Тест ImmunoRun FIV предназначен для выявления антител Вируса кошачьего иммунодефицита (FIV) в крови/ сыворотке/плазме крови кошек. Набор содержит все компоненты, необходимые для выполнения теста.

- Общая информация

Тест ImmunoRun CDV выявления антител содержит 5 отдельных устройств, предназначенных для выполнения иммуно-хроматографического анализа для качественного определения FIV-Ab из образцов. Каждое устройство содержит 2 основных окна: круглое окно, куда вносится образец, и прямоугольное окно для оценки результатов, отмеченное 2 буквами: "С"  - зона контроля и "T" – зона теста. (см. рис. 1).Обе линии невидимы, до того, как наступит реакция. Контроль в виде фиолетовой линии должен появиться с каждой текущей реакцией, так как она используется для проверки теста.

Специально подобранный антиген FIV, используется в качестве захвата и в качестве реактива обнаружения. Антитела анти-FIV в образце связываются с коллоидным золотом конъюгированным с антигеном FIV и формируют комплекс, который мигрирует к зоне теста, и его накопление создает полосу.  Это позволяет FIV Ab устройству идентифицировать FIV антитела в кошачьей крови / плазмы / сыворотки с высокой степенью точности.

Рис. 1: FIV Ab. устройство

- Описание болезни.

Кошачий вирус иммунодефицита (FIV), lentivirus, возбудитель кошачьего СПИДа, является распространенным патогеном домашних кошек во всем мире с заболеваемостью от 2.5% до 20%. Инфекция у кошки может быть непроходящей и характеризующейся длительным скрытым периодом, который может, в конечном счете, вызвать иммунодепрессию. FIV - единственный lentivirus который вызывает СПИД-подобный синдром; кошки могут много лет жить без симптомов как носители, но при этом передать болезнь другим кошкам. Оппортунистические (вызываемые условно-патогенной микрофлорой) инфекции, неврологические заболевания и лимфомы, также часто встречаются у  кошек инфицированных  FIV.

- Диагноз

Тест ImmunoRun FIV выявления антител Вируса кошачьего иммунодефицита (FIV) является наиболее простым и доступным. Для получения лучших результатов делайте всё строго по инструкции. Точность исследований равна 99,0% и выше. Другие иммунодиагностические методы могут использоваться для количественной характеристики титра антител, а ПЦР может использоваться для проверки на наличие вируса.

- Содержимое комплекта

■ 5 пакетов из алюминиевой фольги, каждый из которых содержит один FIV-Ab тест устройства.

■ 1 флакон, содержащий буферный раствор для разведения (аналитический разбавитель).

■ 1 пластиковый пакет, содержащий 5 одноразовых капиллярных труб, с 10 мкл отмеченной линией (см. рис.2).

■  Одна инструкция.

Рис. 2: 10 мкл отмечены линией на капиллярной трубке.

VI.  Хранение и транспортировка

■ Отгрузка может осуществляться при комнатной температуре.

■ Хранить при температуре 2-30 ° C (при комнатной температуре или в холодильнике). Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

■ Тест является стабильным на срок до двух лет, не следует использовать после истечения срока годности, указанного на этикетке.

■ Не замораживать!

■ Не открывайте и не вынимайте тестовый набор из  индивидуально запечатанных пакетов, если не планируете их использовать (не используйте набор, если мешочек или устройство повреждены).

■ Не касайтесь открытой мембраны в устройстве окна.

■ На компоненты, входящие в этот набор был утвержден контроль качества на каждую единицу партии. Каждый компонент в комплекте предназначен для одноразового использования. Не смешивайте компоненты из разных серий, и не пытайтесь повторно использовать устройство.

С набором ImmunoRun следует обращаться и утилизировать его в соответствии с принятыми санитарно-гигиеническими нормами.

- Процедура анализа

Для получения лучших результатов делайте всё строго по инструкции.

1.Возьмите кровь у кошки. Если антикоагулянт используете, то образец крови должен быть проверен в течение 24 часов.

2. Если тест откладывается, образец  центрифугировать для отделения плазмы / сыворотки от других компонентов крови и хранить в холодильнике (2-7 ° C) в течение 72 часов, или замораживая (ниже -20 ° C) в течение более длительного периода.

3 Образцы, содержащие осадок, могут давать противоречивые результаты теста. Такие образцы должны быть уточнены путем центрифугирования перед анализом.

4. При хранении в холодильнике заранее достаньте тест, чтобы он согрелся до комнатной температуры.

5. Извлеките из упаковки тест-кассету.

6. Поместите кассету горизонтально на ровной сухой поверхности.

7. Пипеткой нанесите 1 каплю крови / сыворотки / плазмы образца (~ 10 мкл) в лунку на тест-кассете. Добавьте в лунку 2 капли (около 60 мкл) аналитического разбавителя из флакона. Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - третью - каплю аналитического разбавителя.

8.Следите за контрольной линией ("C"), как она отображается в окне результатов. В случае положительного результата, в зоне теста ("T") так же должна появиться линия.

9.Результаты должны быть прочитаны в течение 10 минут после исследования.

VIII. Чтение и интерпретация результатов

■ См. Рисунок 3.
■ Наличие двух любых видимых полос: в зоне теста (Т) и в зоне контроля (С) в окне результатов (независимо от того, какая группа появляется первый) указывает на положительный результат, независимо от  интенсивности окрашивания полосы.
■ Отсутствие полосы в зоне теста, в то время как контрольная полоса присутствует в в зоне контроля, указывает на отрицательный результат.
■ Если контрольная полоса не видна в зоне контроля, результат считается недействительным (даже если появляется полоса в зоне теста).

Положительный тест

Отрицательный тест

Некорректный (повторить) тест

IX. Требования по исследованиям:

■ Использовать in vitro только для ветеринарии.

■ Как и при любых диагностических исследованиях, изредка возможно наличие ложных результатов. Поэтому все результаты должны рассматриваться совместно с полученными другими лабораторными данными и клинической картиной болезни, доступной  ветеринарному врачу.

■ Это является скрининговым (отсеивающим) тестом. Можно порекомендовать дополнительные последующее тестирование с помощью других лабораторных методов.

■ Анализ не является избирательным и может показать реакцию на антитела FIV, в результате вакцинации. Поэтому необходимо быть в курсе того, было ли вакцинировано животное от данного заболевания, чтобы иметь возможность корректно интерпретировать результат.

- Литература

■Hartmann K. (1998) Feline immunodeficiency virus infection: an overview. Vet J.155(2):123-37. Review.

■■Levy JK et al. (2004) Effect of vaccination against feline immunodeficiency virus on results of serologic testing in cats. J Am Vet Med Assoc. 15;225(10):1558-61.

■■Pedersen N.C. et al. (1989) Feline immunodeficiency virus. Vet. Immunol. Immunopatol 21:111-129.

■■Willett BJ et al. (1997) FIV infection of the domestic cat: an animal model for AIDS.Immunol Today. 18(4):182-89. Review.

| Производитель: Biogal – Galed Labs, Galed 19240 M.P. Megidol, Израиль Tel: 972-4-9898605 • Fax: 972-4-9898690 E-mail: Info@biogal.co.il • Site: www.biogal.co.il | Эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации: ЗАО «Биоград» Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, литер А, офис 19-Н. тел/факс: +7 (812) 325 21 70 http://www.biograd.ru biograd@biograd.ru |
| --- | --- |