Особенности применения тест-систем ИммуноКомб для экстренной диагностики ВИЧ и оппортунистических инфекций.

к.х.н. Дробченко С.Н., проф. Кальво А., проф. Сэмюэльс Ф.

ЗАО «Биоград», Санкт-Петербург, Orgenics LTD, Израиль, Orgenics PBS, Франция http://www.biograd.ru

В рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения  для экспресс скрининга на наличие антител к ВИЧ в 2007 году поставлялись тесты: Ретрочек ВИЧ, Детермин ВИЧ-1/2 и ИммуноКомб ВИЧ 1+2 БиСпот в  2008 году — тесты ИммуноКомб ВИЧ 1+2 БиСпот.

Отличительной особенностью тестов ИммуноКомб является проведение полноценного иммуноферментного анализа без использования оборудования за короткий промежуток времени (37 минут). При синтезе и нанесении на твердую фазу ИммуноКомб антигенов учтены особенности первых антител, которые отличаются от антител, образующихся на более поздних стадиях иммунного ответа. Это позволяет диагностировать ВИЧ на ранних стадиях сероконверсии. Возможность выявления тестами ИммуноКомб низкоаффинных антител, характерных для первых дней инфицирования, подтверждена испытаниями ВОЗ, FDA и Государственными испытаниями России.

На слайде приведены результаты тестирования ИФА тест-систем,предназначенных для выявления антител к ВИЧ и совместного выявления антител и антигена, производителем сероконверсионной панели HIV 9017.

Слайд: Данные производителя (BioClinical Partners Inc., Franklin, MA, 02038, USA) о результатах тестирования иммуноферментных тест-систем на сероконверсионной панели HIV Seroconversion Panel Catalog no. HIV 9017.

| № образца панели | Дата забора образца | Abbott AxSYM Anti-HIV1/2 | Organon Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab | Roche Enzymum-Test HIV Combi | Abbott Architect HIV Ag/Ab Combo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.12.97 | 0,31 | 0,47 | 0,23 | 0,74 |
| 2 | 29.12.97 | 0,31 | 0,50 | 0,23 | 0,19 |
| 3 | 02.01.98 | 0,39 | 0,48 | 0,25 | - |
| 4 | 05.01.98 | 0,40 | 0,52 | 0,25 | 0,15 |
| 5 | 09.01.98 | 0,68 | 0,57 | 0,31 | - |
| 6 | 12.01.98 | 0,93 | 0,69 | 0,57 | 0,43 |
| 7 | 16.01.98 | 1,01 | 0,62 | 1,40 | 1,12 |
| 8 | 19.01.98 | 1,43 | 0,80 | 1,96 | 1,58 |
| 9 | 23.01.98 | 2,28 | 1,08 | 3,17 | 2,88 |
| 10 | 27.01.98 | 3,51 | 1,45 | 3,39 | - |
| 11 | 30.01.98 | 4,12 | 1,70 | 4,43 | 5,16 |

Как видно из представленных данных ИФА тест-системы производства Аббот и  Roche выявляют антитела к ВИЧ с 7 -го образца  сероконверсионной панели HIV 9017.

Вышеуказанная панель была использована  при  Государственных сравнительных испытаниях, проведенных в соответствии с указанием Минздрава России в 2004 году. Результаты Государственных испытаний тестов для экспресс скрининга на этой сероконверсионной панели представлены на слайде.

Слайд: Отчет о сравнительных испытаниях диагностических иммуноферментных тест-систем для выявления антител  к ВИЧ, разрешенных к применению в Российской Федерации.

Таблица 24. Результаты исследований стандартной панели сероконверсионных сывороток - BioClinical Partners Inc. HIV Seroconversion Panel (Catalog no. HIV 9017), Franklin, MA, 02038, USA в простых быстрых тестах

| № | Serodia HIV-1/2 | ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот | Genie II HIV-1/HIV-2 | Determine HIV 1/2 | Retrocheck |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отрицательный | отрицательный | негативный | отрицательный | отрицательный |
| 2 | отрицательный | отрицательный | негативный | отрицательный | отрицательный |
| 3 | отрицательный | отрицательный | негативный | отрицательный | отрицательный |
| 4 | отрицательный | отрицательный | негативный | отрицательный | отрицательный |
| 5 | отрицательный | отрицательный | негативный | отрицательный | отрицательный |
| 6 | отрицательный | положительный | негативный | отрицательный | отрицательный |
| 7 | отрицательный | положительный | негативный | отрицательный | отрицательный |
| 8 | отрицательный | положительный | негативный | отрицательный | слабоположительный |
| 9 | отрицательный | положительный | негативный | отрицательный | положительный |
| 10 | положительный | положительный | позитивный | положительный | положительный |
| 11 | положительный | положительный | позитивный | положительный | положительный |

Как видно из представленных данных, тест ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот выявляет антитела к ВИЧ во всех образцах панели, начиная с 6-го, а тест Детермин - с 10-го образца данной панели. В соответствии с данными о дате забора образцов, тесты Иммунокомб II ВИЧ 1+2 БиСпот  выявляют антитела к ВИЧ на 11-15 дней раньше чем  экспресс-тесты, основанные на принципе иммунохроматографии, и на 4 -11 дней опережают ELISA тест-системы известных зарубежных производителей.

Применение тестов ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот для экспресс скрининга на ВИЧ обеспечивает сокращение периода окна, что особенно важно при обследовании доноров и профилактике вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Испытания, проведенные ВОЗ на сероконверсионных панелях показали, что тест ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот выявляют антитела к ВИЧ-1 на 8,5 дней раньше референс-теста Enzygnost Anti-HIV 1/2 Plus. Тесты Детермин HIV 1/2 выявляли антитела позже референс теста. Данные по испытаниям ВОЗ тест-систем Retrocheck отсутствуют.

На следующем слайде приведены сравнительные характеристики наиболее известных тест-систем для экспресс скрининга на антитела к ВИЧ, прошедших испытания ВОЗ.

Слайд: Характеристики тест-систем для экспресс скрининга на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (World Health Organization. HIV Аssays: Operational Characteristics: Report 8-15).

| Название (производитель) | Serodia-HIV-1/2 (Fujirebio) | Span Combaids Visual (Span Diagnostics) | Capillus HIV-1/HIV-2 (Trinity Biotech) | ImmunoComb II BiSpot HIV 1&2 (PBS Orgenics) | Determine HIV-1/2 (Abbott Laboratories) | Genie II HIV-1/HIV-2 (Bio-Rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет ВОЗ № | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |
| Чувствительность | 100 (98,5-100,0) | 96,5 (93,5-99,5) | 100,0 (99,6-100,0) | 100,0 (99,6-100,0) | 100 (95,5-100) | 100 (97,7 -100) |
| Специфичность | 99,3 (98,5-100,0) | 100 | 98,8 (97,6-100,0) | 99,7 (99,1-100,0) | 99,4 (96,7-100) | 99,3 (98,1 -100) |
| Простота Выполнения | Сложный | Простой | Самый простой | Самый простой | Самый простой | Простой |
| Рекомендован как | Подходящий | Наиболее подходящий | Подходящий | Наиболее подходящий | Наиболее подходящий | Подходящий |

Из представленных данных видно, что оптимальными для  экспресс - скрининга являются тест-системы Determine HIV-1/2 и  ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот, как наиболее чувствительные и простые в постановке.

По результатам испытаний ВОЗ, специфичность тест-систем ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот превосходит специфичность тест-систем Determine HIV-1/2 в два раза (количество ложноположительных результатов 0,3% и 0,6% соответственно). Прогностическая ценность положительного результата (PPV, positive predictive value) у тест-систем ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот значительно выше чем у тест-систем Determine HIV-1/2.

На следующем слайде представлены значения PPV (прогностическая ценность положительного результата) ,расчитанные в зависимости от  распространенности ВИЧ-инфекции .

Слайд: PPV экспресс-тестов при различной распространенности ВИЧ

| Распространенность ВИЧ | Прогностическая ценность положительного результата (PPV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот | Determine HIV-1/2 |
| 0,01% - данные ВОЗ | 3,23% | 1,64% |
| 0,10% | 25,02% | 14,30% |
| 0,30% - средняя по РФ | 50,08% | 33,40% |
| 1,00% | 77,10% | 62,74% |
| 6,00% - данные ВОЗ | 95,51% | 91,41% |

| PPV = | Чувствительность × Распространенность Чувствительность × Распространенность + (1-Специфичность)×(1-Распространенность) |
| --- | --- |

Для значений распространенности 0,01% и 6,00% в таблице приведены данные PPV, указанные в отчетах ВОЗ. Для остальных значений распространенности PPV рассчитаны по формуле, используемой ВОЗ.

При среднем по России уровне распространенности ВИЧ (0,30%) прогностическая ценность положительного результата у тест-систем ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот составляет 50%, у тест-систем Determine HIV-1/2 - 33%. Это означает что количество подтверждающих тестов, необходимых при работе с тест-системами ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот будет в полтора раза меньше, чем при работе с тест-системами Determine HIV-1/2, что снижает затраты на более дорогие подтверждающие тесты, основанные на принципе иммунного блота.

Применение для экспресс- скрининга тестов ИммуноКомб уменьшает количество ложноположительных результатов, которые особенно нежелательны при назначении химиопрофилактики при родах и в период новорожденности.

Технология ИммуноКомб позволяет диагностировать широкий спектр инфекций: ВИЧ, HTLV, Гепатиты А, В, С, Цитомегалию, Токсоплазмоз, Хламидиоз, Краснуху, Хеликобактериоз, тропические инфекции.

В 2008 году фирмой Орженикс разработана тест-система ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 ТриСпот Аг-Ат, позволяющаяя проводить дифференцированное определение антигена ВИЧ p24 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в формате бесприборного теста. Чувствительность по антигену ВИЧ p24 при исследовании образцов с ранних стадий первичной ВИЧ инфекции на ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 ТриСпот Аг-Ат составиляет 5 пг/мл, включая группу О. При исследовании образцов с известным количеством антигена ВИЧ p24, была продемонстрирована способность определения до 1.5 пг/мл.

Типовой набор реагентов ИммуноКомб позволяет проводить анализ по единому плану, варьируя количество исследуемого образца, длительность и температуру инкубации в зависимости от специфичности набора. Сыворотку, плазму или цельную кровь человека вносят в ячейки ряда А проявочной ванны, далее приводят ее в контакт с твердой фазой – иммуногребнем, перенося гребень из ячейки в ячейку, через 40 минут получают результат в виде окрашенных пятен. Результат учитывается визуально или автоматизированно на приборе КомбСкан. В тесте предусмотрен внутренний контроль – верхнее пятно, подтверждающее достоверность проведенного анализа.

Тесты ИммуноКомб сертифицированы СЕ и широко используются  более чем в ста странах мира. Как достоверные, высокочувствительные и специфичные тесты ИммуноКомб отобраны для программ ВОЗ, UNAIDS, Красного Креста, допущены FDA (США) для поставок по специальным программам фонда Клинтона. Минздравсоцразвития рекомендует тесты ИммуноКомб для обследования доноров крови, органов и тканей человека, скрининговых исследований; для подтверждения результатов скрининговых исследований (приказ № 292 от 30.07.2001, № 322 от 21.10.2002, № 336 от 07.09.2000).

Напоминаю, что ЗАО «Биоград» всегда готово консультировать получателей тестов ИммуноКомб, в т.ч. в рамках приоритетного национального проекта, по всем вопросам, возникающим при их применении. Наши телефоны (812) 3252170, 3252171, email: biograd@biograd.ru