Простые бесприборные тест-системы для подтверждения наличия антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа

Дробченко Н.Е.; Марголин О.; Ривец Б.

ЗАО «Биоград», Санкт-Петербург, Россия

Орженикс Лтд., Явне, Израиль

Орженикс С.А., Курбевуа, Франция

Согласно методического письма Минздравсоцразвития N 4174-РХ от 4.08.2006 г. в референс-лаборатории первично положительная сыворотка, (то есть давшая два положительных результата в первой тест-системе) повторно исследуется в ИФА во второй (другой) тест-системе, выбранной для подтверждения. При получении положительного результата анализа и во второй тест-системе сыворотку необходимо исследовать подтверждающими тестами. При получении отрицательного результата во второй тест-системе сыворотка повторно исследуется в третьей тест-системе. В случае получения отрицательного результата анализа и во второй и в третьей тест-системе выдается заключение об отсутствии антител к ВИЧ. При получении положительного результата в третьей тест-системе сыворотка также направляется на исследование подтверждающими тестами. Подтверждение результатов и арбитраж первичных исследований сывороток крови следует проводить с помощью тест – систем, указанных в приложении  3 Приказа МЗ РФ № 292 от 30. 06. 2001 г.

Слайд

Приложение N 3

к Приказу Минздрава РФ

от 30 июля 2001 г. N 292

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕСТ - СИСТЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ

АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

МЕТОДОМ ИММУННОГО БЛОТА

| N | Фирма - производитель | Название тест - системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | "Био-Рад" Франция | NEW LAV BLOT 1 |
| 2 | "Органон Техника" Нидерланды | LIA TEK HIV III |
| 3 | ЗАО БК "Биосервис" г. Москва | БЛОТ-ВИЧ |
| 4 | ЗАО "Биоград" г. С.-Петербург | ИММУНОКОМБ ВИЧ1.2 КОМБИФИРМ |
| 5 | "Эколаб" г. Электрогорск | ЭКОлаб-БЛОТ-ВИЧ-1 |

Тест-системы New Lav Blot и ЭКОлаб-БЛОТ-ВИЧ-1 относятся к лизатным иммуноблотам, в них применяются антигены  ВИЧ, полученные из вирусного лизата. Методическое письмо Минздравсоцразвития обращает внимание на то, что в лизатном иммуноблоте на полоске нитроцеллюлозы присутствуют невирусные белки, происходящие из клеток хозяина, в которых был выращен вирус. Наличие этих невирусных белковых полос может создавать трудности при интерпретации результатов за счет неспецифических реакций. Лизатные иммуноблоты выпускаются для подтверждения только ВИЧ-1 либо только ВИЧ-2, поэтому для подтверждения положительной реакции на тест-системе, выявляющей одновременно ВИЧ-1 и ВИЧ-2, необходимо использовать два лизатных блота.

Тест-системы Lia Tek и БЛОТ-ВИЧ являются рекомбинантным блотом. В этом методе на нитроцелюлозную полосу рекомбинантные или синтетические антигены  ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а не  антигены  вирусного лизата. Этим достигается минимизация контаминирующих веществ из клеточной культуры, которые могут давать ложные реакции. Лизатный и рекомбинантный иммуноблоты требуют специального оборудования, приготовления растворов, длительного времени проведения анализа, при интерпретации результатов лизатного блота бывают сложности из-за неоднозначности отнесения полос.

Особое место среди подтверждающих тестов занимает ИммуноКомб ВИЧ 1,2 КомбФирм, который  без дополнительного оборудования и манипуляций на приготовление растворов за 1 час позволяет подтвердить результаты скрининговых исследований. Это модифицированный рекомбинантный  иммуноблот. Рекомбинантные антигены p24, gag ВИЧ-1 и ВИЧ-2, p31, pol ВИЧ-1 и ВИЧ-2, gp120, gp41 ВИЧ-1, синтетический пептид gp36 ВИЧ-2 и внутренний контроль-иммуноглобулины человека нанесены в 6 различных точках на 2 зубца пластикового Гребня. Антигены наносятся раздельно в неизменных концентрациях и не содержат тканевых антигенов, которые могут загрязнять антигены, полученные из вирусных лизатов.

Слайд

Гребень ИммуноКомб ВИЧ 1+2 КомбФирм

gp120

34

34

34

34

34

34

ИммуноКомб II ВИЧ 1+2®  КомбФирм

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

gp41

gp36

p24

p31

Внутренний Контроль

Для проведения анализа не требуется приготовления или разведения растворов, все необходимые реагенты внесены производителем в Проявочные ванны. В набор входит 3 Проявочные ванны, 3 Гребня в алюминиевой фольге с влагопоглотителем, положительный и отрицательный контроли, перфоратор для вскрытия ячеек Проявочной ванны. Ряд А Проявочной ванны разделён на 6 ячеек для внесения 6 образцов, ряды В-Е разделены на 12 ячеек. Для постановки одного анализа требуется два зубца Гребня.

Слайд

Проявочная ванна ИммуноКомб ВИЧ 1+2 КомбФирм

2

3

4

5

6

1

Сыворотку или плазму вносят в ячейки ряда А Проявочной ванны, затем в нее погружают Гребень, передвигая Гребень из ячейки в ячейку, через 66 минут получают результат в виде 6 точек на 2-х зубцах. Наличие точки внутреннего контроля подтверждает правильность постановки анализа и сохранность реагентов при транспортировке.

Результаты анализа учитывают, если:

- при анализе положительного контрольного образца проявилось 6 точек (по три на каждом зубце гребня)

- при анализе отрицательного контрольного образца  проявилось одна точка (верхняя) на левом зубце гребня.

- у каждого исследуемого образца проявилась верхняя точка на левом зубце (внутренний контроль).

Если у исследуемого образца проявилась только верхняя точка на левом зубце (внутренний контроль) и никаких других точек, результат анализа — отрицательный.

Если у исследуемого образца кроме точки внутреннего контроля проявились как минимум две точки антигенов ВИЧ, одна из которых соответствует gp41 или gp36, результат анализа - положительный.

Образцы, у которых проявились любые сочетания окрашенных точек, кроме внутреннего контроля, оцениваются в соответствии с данными, приведенными инструкции.

На следующем слайде приведены данные по чувствительности и специфичности теста «ИммуноКомб® II ВИЧ 1&2 КомбФирм». Испытания были проведены в нескольких центрах Европы на 559 образцах, включающих 154 отрицательных образца, 318 образцов от пациентов, инфицированных ВИЧ-1, 35 образцов, положительных по ELISA и неопределенных в WB, 52 образца, положительных по ELISA отрицательных в WB. Отрицательные образцы включали образцы от беременных женщин, от пациентов с аутоиммунными заболеваниями и вирусными гепатитами.

Слайд

Чувствительность и специфичность теста «ИммуноКомб® II ВИЧ 1+2 КомбФирм».

| ВИЧ-1 Статус |  | «ИммуноКомб® II ВИЧ 1+2 КомбФирм» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELISA | WB | Отрицательный | Положительный (ВИЧ-1) | Неопределенный |
| Отрицательный | Отрицательный | 150 | 0 | 4 |
| Положительный | Положительный | 2 | 305 | 12 |
|  | Неопределенный | 20* | 6 | 9 |
|  | Отрицательный | 44 | 1 | 7 |

*) Включая 6 образцов в которых WB показал наличие только p17 или только p55

Чувствительность – 99,7%. Специфичность – 100%.

На следующем слайде приведены результаты исследований индивидуальных сывороток от инфицированных и неинфицированных пациентов африканского происхождения, включая 51 инфицированных ВИЧ-1, 84 инфицированных ВИЧ-2, 9 коинфицированных обоими вирусами ВИЧ-1 и ВИЧ-2, и 48 ВИЧ - отрицательных образцов.

Слайд

Исследование образцов от пациентов африканского происхождения

| ВИЧ Статус* |  | «ИммуноКомб® II ВИЧ 1+2 КомбФирм» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отрицательный | ВИЧ 1 | ВИЧ 2 | ВИЧ 1+2 | Неопределенный |
| Отрицательный |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Положительный | ВИЧ 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВИЧ 2 | 0 | 0 | 70 | 10 | 4 |
|  | ВИЧ 1+2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |

*) По результатам ELISA и WB.

«ИммуноКомб® II ВИЧ 1+2 КомбФирм»:

Чувствительность – 100 %. Специфичность – 100%.

Все ВИЧ - положительные образцы, включая 5 с группой О были определены как положительные. Среди ВИЧ-2 положительных образцов 10 показали кросс-реактивность по gp120.

Тест-система ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 КомбФирм зарегистрирована более чем в 50 странах по всему миру. Тест-система испытывалась в клиниках Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии и успешно используется как подтверждающий тест на ВИЧ более чем 15 лет.

ИммуноКомб ВИЧ  КомбФирм зарегистрирован в России с 2003 года.

В 2008 в России зарегистрирована новая тест-система ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 ТриСпот Аг-Ат, дифференцирующая  определение антигена ВИЧ p24 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Это позволяет определить статус каждого из маркеров, что особенно важно в период «окна».

Современные ИФА тесты для одновременного определения антигена и антител к ВИЧ дают результат как единый ответ о наличии ВИЧ-инфекции. Несмотря на увеличенную чувствительность, эти тесты не дифференцируют результаты по антигену и антителам, что не позволяет интерпретировать статус инфекции на ранних стадиях.

В тест-системе ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 ТриСпот Аг-Ат применен прямой твердофазный ИФА. Твердой фазой является пластиковый гребень, на поверхность зубцов которого в разных местах нанесены: моноклональные антитела к антигену ВИЧ p24, рекомбинантный антиген ВИЧ-1 gp41, рекомбинантный антиген ВИЧ-2 gp36 и биотинилированный альбумин бычьей сыворотки БСА (внутренний контроль). Результат, получаемый в виде серо-голубых точек на зубцах гребня, оценивается визуально или на приборе КомбСкан.

Слайд

Гребень ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 ТриСпот Аг-Ат

На следующем слайде приведены данные по чувствительности ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 ТриСпот Аг-Ат.

Испытания были проведены в нескольких центрах Европы (Бельгии, Франции, Израиля) на 1 046 ВИЧ-положительных образцах, в том числе образцы с острой формы и недавней ВИЧ-инфицированности.

Слайд.

Чувствительности теста «ИммуноКомб® II ВИЧ 1+ 2 ТриСпот Ag-Ab»

| Центры проведения испытаний | Количество положительных проб | Антитела к ВИЧ-1 | Антитела к ВИЧ-2 | Антиген ВИЧ-1 р24 | Чувствительность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чувствительность % |  |  |  |
| Орженикс (Израиль) | 552 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rambam (Израиль) | 127 | 100 | Не определялось | 100 | 100 |
| JONESSE (Франция) | 163 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Институт тропической медицины (Бельгия) | 204 | 100 | 98,8 | 100 | 99,5 |
| Итого | 1 046 | 100 | 99,5 | 100 | 99,9 |

Чувствительность по ВИЧ-1 теста  ИммуноКомб® II ВИЧ 1+ 2 ТриСпот Ag-Ab – 100%

Возможность определения данным тестом подвидов ВИЧ-1 и ВИЧ-1 группы О проверялась на 103 ВИЧ-1 положительных образцах, содержащих различные подвиды (АJ) и CRFs, и ВИЧ-1 группы О. Все образцы были идентифицированы тестом «ИммуноКомб® II ВИЧ 1+ 2 ТриСпот Аг-Ат» как положительные.

Способность Иммунокомб ТриСпот Аг-Ат выявлять первичную инфицированность ВИЧ и сыворотоки сероконверсионных панелей исследовалась на 27 коммерческих и 25 клинических сероконверсионных панелях, а также на  20 клинических образцах, собранных у пациентов на ранних стадиях заболевания. В качестве референс-тестов использовались BioRad Genscreen Plus HIV Ag-Ab, Abbott HIV Ag/Ab Combo и Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab.

«Тест-система ИммуноКомб® II ВИЧ 1+ 2 ТриСпот Ag-Ab» выявиляла инфицированность на несколько дней раньше (2 - 16 дней), чем другие референс-тесты третьего поколения.

Специфичность теста  ИммуноКомб® II ВИЧ 1+2 ТриСпот Ag-Ab проверялась на 1 982 ВИЧ-отрицательных образцах, среди которых  было 462 образца от пациентов с различными инфекционными (гепатитом A, B, C, HTLV, CMV, HSV, EBV, малярией и вакцинированные против вируса гриппа) и неинфекционными заболеваниями и 190 образцов групп высокого риска.

Данные приведены на следующем слайде.

Слайд.

Специфичность теста «ИммуноКомб® II ВИЧ 1+ 2 ТриСпот Ag-Ab»

| Центры проведения испытаний | Количество отрицательных проб | Антитела к ВИЧ-1 | Антитела к ВИЧ-2 | Антиген ВИЧ-1 р 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Специфичность% |  |  |
| Орженикс (Израиль) | 1 373 | 99,8 | 100 | 99,8 |
| Rambam (Израиль) | 111 | 100 | 100 | 99,1 |
| JONESSE (Франция) | 298 | 99 | 100 | 100 |
| Институт тропической медицины (Бельгия) | 200 | 98 | 100 | 99,5 |
| Итого | 1 982 | 99,5 | 100 | 99,8 |

Тест-система ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 ТриСпот Аг-Ат выявила все положительные образцы, что соответствует чувствительности 100% по всем трем маркерам. Специфичность составила: антитела к ВИЧ-1 - 99.5%, антитела к ВИЧ-2 - 100%, антиген p24 — 99.8%.

При исследовании сероконверсионных панелей ИммуноКомб ТриСпот определял ВИЧ в среднем на 7 дней раньше, чем тесты на ВИЧ 3-го поколения. Чувствительность по антигену ВИЧ p24 при исследовании образцов с ранних стадий первичной ВИЧ инфекции составила 5 пг/мл, включая группу О. При исследовании образцов с известным количеством антигена ВИЧ p24, была продемонстрирована способность определения до 1.5 пг/мл.

Одновременное определение антигена и антител к ВИЧ с помощью тест-системы ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 ТриСпот Аг-Ат уменьшает не определяемый период сероконверсии на 2-13 дней по сравнению с тестами 3 поколения и определяет ВИЧ на более ранних стадиях.

Дифференцированное определение антигена и антител позволяет оценивать кинетику каждого из параметров во время сероконверсионного периода «окна», что позволяет определять пре-, пер- и сероконверсионную стадию инфекции. Это особенно важно в таких случаях как передача ВИЧ от матери к ребенку.