Сравнительные характеристики бесприборных тестов для диагностики ВИЧ и

вирусных гепатитов.

к.х.н. Дробченко С.Н., проф. Кальво А., проф. Сэмюэльс Ф.

ЗАО «Биоград», Санкт-Петербург, Orgenics LTD, Израиль, Orgenics PBS, Франция http://www.biograd.ru

В рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения  для экспресс скрининга на наличие антител к ВИЧ использовались следующие бесприборные тесты для определения антител к ВИЧ: Ретрочек ВИЧ, Детермин ВИЧ-1/2, ИммуноКомб ВИЧ 1+2 БиСпот и Иха-ВИЧ 1,2 -Фактор.

Тесты Ретрочек, Детермин, Фактор основаны на принципе иммунохроматографии.

Отличительной особенностью тестов ИммуноКомб является проведение полноценного иммуноферментного анализа без использования оборудования за короткий промежуток времени (37 минут).

На слайде приведены результаты испытаний тест-систем  на сероконверсионной панели HIV 9017 BioClinical Partners Inc. Слева приведены результаты испытаний производителем сероконверсионной панели  HIV 9017 планшетных ИФА тест-систем, предназначенных для выявления антител к ВИЧ и совместного выявления антител и антигена p24. Справа - результаты Российских Государственных испытаний тестов для экспресс- диагностики ВИЧ на  той же сероконверсионной панели.

Слайд: Результаты испытаний тест-систем на сероконверсионной панели HIV 9017

| Результаты испытаний ИФА(ELISA)тест-систем на сероконверсионной панели HIV 9017. Данные производителя BioClinical Partners Inc., Franklin, MA, 02038, USA Seroconversion Panel Catalog no. HIV 9017 |  |  |  |  |  | Результаты испытаний быстрых простых тестов на сероконверсионной панели HIV 9017. Отчет о сравнительных испытаниях диагностических иммуноферментных тест-систем для выявления антител к ВИЧ, разрешенных к применению в РФ, МЗ РФ 22.03.04, таблица 24 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № образца | Дата забора образца | Abbott AxSYM Anti-HIV1/2 | Organon Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab | Roche Enzymum-Test HIV Combi | Abbott Architect HIV Ag/Ab Combo | Serodia HIV-1/2, ИХА | ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот, ИФА | Genie II HIV-1/ HIV-2, ИХА | Determine HIV ½, ИХА | Retrocheck, ИХА |  |
| 1 | 26.12.97 | 0,31 | 0,47 | 0,23 | 0,74 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | 29.12.97 | 0,31 | 0,50 | 0,23 | 0,19 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | 02.01.98 | 0,39 | 0,48 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | 05.01.98 | 0,40 | 0,52 | 0,25 | 0,15 | - | - | - | - | - |  |
| 5 | 09.01.98 | 0,68 | 0,57 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | 12.01.98 | 0,93 | 0,69 | 0,57 | 0,43 | - | + | - | - | - |  |
| 7 | 16.01.98 | 1,01 | 0,62 | 1,40 | 1,12 | - | + | - | - | - |  |
| 8 | 19.01.98 | 1,43 | 0,80 | 1,96 | 1,58 | - | + | - | - | - |  |
| 9 | 23.01.98 | 2,28 | 1,08 | 3,17 | 2,88 | - | + | - | - | + |  |
| 10 | 27.01.98 | 3,51 | 1,45 | 3,39 | - | + | + | + | + | + |  |
| 11 | 30.01.98 | 4,12 | 1,70 | 4,43 | 5,16 | + | + | + | + | + |  |

Как видно из представленных данных, планшетные ИФА тест-системы производства Аббот и  Roche выявляют антитела к ВИЧ с 7 -го образца, производства Organon c 9-го образца сероконверсионной панели HIV 9017.

Результаты Российских  Государственных сравнительных испытаниях показали, что тест ИммуноКомб выявляет антитела к ВИЧ во всех образцах панели HIV 9017 , начиная с 6-го, а тест Детермин - с 10-го образца данной панели. В соответствии с данными о дате забора образцов, приведенными во втором столбце таблицы, тесты Иммунокомб II ВИЧ 1+2 БиСпот  выявляют антитела к ВИЧ на 11-15 дней раньше, чем  экспресс-тесты, основанные на принципе иммунохроматографии, и на 4 -11 дней опережают ИФА планшетные тест-системы известных зарубежных производителей, предназначенные как для выявления антител так и для совместного выявления антител и антигена.

Применение тестов ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот для экспресс скрининга на ВИЧ обеспечивает сокращение периода окна, что особенно важно при обследовании доноров и профилактике вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Испытания, проведенные ВОЗ на сероконверсионных панелях подтверждают, что тест ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот выявляет антитела к ВИЧ-1 на 8,5 дней раньше референс-теста Enzygnost Anti-HIV 1/2 Plus. Тесты Детермин HIV 1/2 и Ретрочек ВИЧ выявляли антитела позже референс теста. Данные по испытаниям ВОЗ тест-систем Иха-ВИЧ 1,2 - Фактор отсутствуют.

На следующем слайде приведены сравнительные характеристики наиболее известных тест-систем для экспресс скрининга на антитела к ВИЧ, прошедших испытания ВОЗ.

Слайд: Характеристики тест-систем для экспресс скрининга на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (World Health Organization. HIV Аssays: Operational Characteristics: Report 8-16).

| Название (производитель) | Serodia-HIV-1/2 (Fujirebio) | Span Combaids Visual (Span Diagnostics) | Retrocheck HIV (Core Diagnostic) | ImmunoComb II BiSpot HIV 1&2 (PBS Orgenics) | Determine HIV-1/2 (Abbott Laboratories) | Genie HIV1 /HIV-2 (Bio-Rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет ВОЗ № | 8 | 8 | 16 | 9 | 12 | 14 |
| Чувствительность | 100 (98,5-100,0) | 96,5 (93,5-99,5) | 100,0 (98,8-100,0) | 100,0 (99,6-100,0) | 100 (95,5-100) | 100 (97,7 -100) |
| Специфичность | 99,3 (98,5-100,0) | 100 | 99,1 (97,8-99,8) | 99,7 (99,1-100,0) | 99,4 (96,7-100) | 99,3 (98,1 -100) |
| Простота Выполнения | Сложный | Простой | Самый простой | Самый простой | Самый простой | Простой |
| Рекомендован как | Подходящий | Подходящий | Подходящий | Наиболее подходящий | Наиболее подходящий | Подходящий |

Из представленных данных видно, что оптимальными для экспресс - скрининга являются тест-системы Determine HIV-1/2 и ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот, как наиболее чувствительные и специфичные. Для достоверности определения чувствительности и специфичности тестов ВОЗ проводит испытания на большом количестве клинических образцов и панелей. В таблице ниже значений чувствительности и специфичности приведены в скобках 95% доверительные интервалы для каждого из значений.

Из приведенных тестов почти все показали чувствительность в 100%. Тем не менее, 95% доверительные интервалы (95% CI, Confidence Intervals) у тестов различные, что говорит о разной степени уверенности в полученном результате испытаний. Из приведенных тестов самый узкий доверительный интервал у тестов ИммуноКомб, что говорит о наибольшей уверенности в приведенной чувствительности в 100%.

95% Доверительный интервал для специфичности у тест-систем ИммуноКомб также самый узкий.

По результатам испытаний ВОЗ, специфичность тест-систем ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот превосходит специфичность тест-систем Determine HIV-1/2 в два раза, специфичность тестов Ретрочек ВИЧ (99,1% ) в три раза (количество ложноположительных результатов 0,3%, 0,6% и 0,9% соответственно). Прогностическая ценность положительного результата (PPV, positive predictive value) у тест-систем ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот значительно выше, чем у тест-систем Determine HIV-1/2.

На следующем слайде представлены значения PPV (прогностическая ценность положительного результата), рассчитанные в зависимости от распространенности ВИЧ-инфекции.

Слайд: PPV экспресс-тестов при различной распространенности ВИЧ

| Распространенность ВИЧ | Прогностическая ценность положительного результата (PPV) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИФА ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот | ИХА Детермин ВИЧ-1/2 | ИХА Ретрочек ВИЧ |
| 0,01% - данные ВОЗ | 3,23% | 1,64% | 1,1 |
| 0,10% | 25,02% | 14,30% | 10,01 |
| 0,30% - средняя по РФ | 50,08% | 33,40% | 25,06 |
| 1,00% | 77,10% | 62,74% | 53,5 |
| 6,00% - данные ВОЗ | 95,51% | 91,41% | 87,64 |

| PPV = | Чувствительность × Распространенность Чувствительность × Распространенность + (1-Специфичность)×(1-Распространенность) |
| --- | --- |

Для значений распространенности 0,01% и 6,00% в таблице приведены данные PPV, указанные в отчетах ВОЗ. Для остальных значений распространенности PPV рассчитаны по формуле, используемой ВОЗ.

При среднем по России уровне распространенности ВИЧ (0,30%) прогностическая ценность положительного результата у тест-систем ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот составляет 50%, у тест-систем Детермин ВИЧ-1/2 — 33%, у тест-систем Ретрочек ВИЧ-25%. Это означает что количество подтверждающих тестов, необходимых при работе с тест-системами ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот будет в полтора раза меньше, чем при работе с тест-системами Детермин ВИЧ-1/2 и в два раза меньше, чем при работе с тестами Ретрочек ВИЧ, что снижает затраты на более дорогие подтверждающие тесты, основанные на принципе иммунного блота.

Применение для экспресс - скрининга тестов ИммуноКомб уменьшает количество ложноположительных результатов, которые особенно нежелательны при назначении антиретровирусной терапии в ургентных ситуациях.

С характеристиками тестов, предназначенных для выявления HBs Ag, можно ознакомиться в серии отчетов ВОЗ (World Health Organization. Hepatitis B surface antigen assays: operational characteristics: report 1, report 2, 2001, 2004), представляющих результаты сравнительных испытаний.

Особенностью данных испытаний является оценка не только чувствительности и специфичности тестов , но и результатов, полученных на сероконверсионных и низкотитражных панелях.

На слайде приведены данные испытаний ВОЗ быстрых простых тестов для диагностики гепатита В 10 производителей.

Слайд: Испытания ВОЗ БПТ для выявления  HBs Ag.

При испытаниях на низкотитражной панели Boston Biomedica Inc. (BBI) PHA105 были получены следующие результаты (всего в панели 14 положительных и 1 отрицательный образец)

Слайд: Испытания ВОЗ БПТ для выявления  HBs Ag на низкотитражной панели.

| Наименование тест-системы | Положительных результатов |
| --- | --- |
| Hepanostika HBsAg Uni-Form II (Organon Teknika) - ELISA референс-тест | 13 |
| Monolisa Ag HBs Plus (Bio-Rad) - ELISA референс-тест | 14 |
| ADVANCED QUALITYTM One Step HBsAg Test (Bionike Inc.), ИХА | 0 |
| DetermineTM HBsAg (Abbott Laboratories), ИХА | 0 |
| DoublecheckTM HBs Antigen (Orgenics), ИХА | 0 |
| Genelabs Diagnostics Rapid HBsAg Test (Genelabs Diagnostics Pte Ltd.), ИХА | 0 |
| HEPACARD (J.Mitra & Co. Ltd.), ИХА | 0 |
| ImmunoComb® II HBs Ag 90’ (Orgenics), ИФА | 13 |
| SERODIA® -HBs.PA (Fujirebio Inc.), | 0 |
| Uni-GoldTM HBsAg (Trinity Biotech plc), ИХА | 0 |
| GENEDIA® HBsAg Rapid Device (Green Cross Life Science Corp), ИХА | 0 |
| HEP B STAT-PAK ULTRA FAST (Chembio Diagnostic Systems Inc.), ИХА | 0 |

Количество образцов низкотитражной панели, идентифицированных тестом ИммуноКомб, как содержащие HBsAg, совпадало с количеством образцов, выявленных референс-тестом Hepanostika ,и на один образец было меньше, чем обнаруженных референс тестом Monolisa, экспресс-тесты, основанные  на иммунохроматографии (ИХА), не выявили ни одного положительного образца данной панели.

Испытания, проведенные ВОЗ на 5-ти сероконверсионных панелях Boston Biomedica Inc. (BBI), показали, что тест ИммуноКомб выявляет 27 сероконверсионных образцов в этих панелях, показывая лучшее результаты по сравнению с референс планшетными ELISA тестами Hepanostika (выявляет 20 образцов) и Monolisa ( выявляет 23 образца ) и другими бесприборными тестами. Тест Детермин выявляет только 13 образцов сероконверсионных панелей, показывая лучший результат среди ИХА тестов и значительно отставая от референс тестов. На следующем слайде приведены результаты выявления HBs Ag на сероконверсионных панелях с учетом дня забора образца.

Слайд:Испытания ВОЗ БПТ для выявления HBs Ag на сероконверсионной панели..

| Панель | Обнаружение HBs Ag, дней с момента забора первого образца |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИммуноКомб | Экспресс тесты (иммунохроматографические и агглютинационные) | ELISA референс-тесты |
| PHM 901 (BBI) | 0 | 8-16 | 2-8 |
| PHM 902 (BBI) | 57 | 85-88 и более | 71-73 |
| PHM 903 (BBI) | 14 | 17 и более | 14 |
| PHM 907 (BBI) | 50 | 57-64 | 50 |
| PHM 910 (BBI) | 42 | 46-49 и более | 35-42 |

Как видно из приведенных данных, тест ИммуноКомб выявлял HBs Ag в ранних образцах сероконверсионной панели, опережая на 8-31 день экспресс тесты, основанные на иммунохроматографии и на 2-26 дней ELISA референс-тесты .

Приведенные результаты позволяют утверждать, что при исследовании сероконверсионных и низкотитражных панелей экспресс тесты,основанные на методе иммунохроматографии (ИХА) показывают значительно более низкие результаты, чем классические планшетные ИФА (ELISA) тесты.

Бесприборный ИФА тест ИммуноКомб показывает при исследовании низкотитражных панелей результаты сходные с планшетными тест-системами ИФА (ELISA), а при исследовании сероконверсионных панелей даже превосходит оба референс теста (ELISA), выбранных для испытаний.

Технология ИммуноКомб специально разрабатывалась для определения ранних сероконверсионных сывороток. При выборе варианта ИФА для конкретной инфекции и сорбции соответствующего агента на твердую фазу –Гребень были учтены особенности появления первых антител, которые отличаются от антител, полученных позднее, во время задержанного иммунного ответа (различные изотипы синтезированных антител, различная аффинность и авидность, направленность на различные эпитопы антигенов). Для обеспечения высокой чувствительности тестов ИммуноКомб специально подобрана реакция связывания с использованием фосфатазно-щелочного конъюгата. Французское агентство по контролю за медикаментами (ADA), оценивая тесты, разрешенные для использования в клиниках Европы, подчеркивает, что использование фосфатазно-щелочного конъюгата позволяет достичь наиболее высокой чувствительности по сравнению с тестами, основанными на пероксидазной реакции. Большинство иммуноферментных планшетных тест-систем Российских производителей основаны на пероксидазной реакции. Технология ИммуноКомб запатентована фирмой Орженикс и не имеет аналогов в мире.

На следующем слайде представлены тест-системы ИммуноКомб, предназначенные для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатитов.

| Наименование теста ИммуноКомб II | Определяемый показатель | Кол-во тестов/ время анализа | Кол-во образца, мкл |
| --- | --- | --- | --- |
| HIV1&2 BiSpot | Антитела к ВИЧ1 и ВИЧ2 (отдельно) | 1-36 / 36 мин | 50 |
| HIV 1&2 CombFirm | Подтверждающий, спектр антител к ВИЧ | 1-18 / 66 мин | 50 |
| HIV 1&2 TriSpot Ag-Ab | Отдельно антитела к ВИЧ1, ВИЧ2 и антиген ВИЧ1 р24. Чувствительность по p24 5 пг/мл | 1-36 / 84 мин | 50 |
| HTLV I&II | Антитела к Т-лимфотропному вирусу человека | 1-36 / 36 мин | 10 |
| HCV | IgG-антитела к вирусу гепатита С, отдельно Core и NS 3, NS 4, NS5. | 1-36 / 36 мин | 10 |
| HBsAg 90 | Поверхностный антиген вируса гепатита В | 1-36 / 89 мин | 10 |
| Anti-HBs | Антитела к HBsAg (количественно) | 1-36 / 184 мин | 10 |
| HBc IgM | IgM-антитела к коровому антигену гепатита В | 1-36 / 96 мин | 10 |
| HBc IgG | IgG-антитела к коровому антигену гепатита В | 1-36 / 96 мин | 10 |
| HAV IgM | IgM-антитела к вирусу гепатита А | 1-36 / 184 мин | 10 |
| HAV Аb | IgG и IgМ - антитела к вирусу гепатита А (количественно) | 1-36 / 184 мин | 10 |

Тест-система ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 ТриСпот Аг-Ат, позволяющая проводить дифференцированное определение антигена ВИЧ p24 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в формате бесприборного теста, разработана фирмой Орженикс и зарегистрирована в РФ в конце 2008года. Чувствительность по антигену ВИЧ p24 при исследовании образцов с ранних стадий первичной ВИЧ инфекции на ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 ТриСпот Аг-Ат составляет 5 пг/мл, включая группу О. При исследовании образцов с известным количеством антигена ВИЧ p24, была продемонстрирована способность определения до 1.5 пг/мл.

Технология ИммуноКомб позволяет диагностировать широкий спектр инфекций вышеперечисленные  ВИЧ и Гепатиты, HTLV, острые и хронические формы Цитомегалии, Токсоплазмоза, Хламидиоза, Краснухи, Хеликобактериоза, тропические инфекции.

В набор ИммуноКомб входят Гребни, с нанесенными антигенами или антителами, Проявочные ванны, содержащие все реагенты, необходимые для проведения анализа, Контроли. Для обеспечения высокой чувствительности тестов ИммуноКомб специально подобрана реакция связывания с использованием фосфатазно-щелочного конъюгата. Французское агентство по контролю за медикаментами (ADA), оценивая тесты, разрешенные для использования в клиниках Европы, подчеркивает, что использование фосфатазно-щелочного конъюгата позволяет достичь наиболее высокой чувствительности по сравнению с тестами, основанными на пероксидазной реакции. Большинство иммуноферментных планшетных тест-систем Российских производителей основаны на пероксидазной реакции.

Типовой набор реагентов ИммуноКомб позволяет проводить анализ по единому плану, варьируя количество исследуемого образца, длительность и температуру инкубации в зависимости от типа набора. Сыворотку, плазму или цельную кровь человека вносят в ячейки ряда А Проявочной ванны, далее приводят ее в контакт с твердой фазой – Гребнем, перенося Гребень из ячейки в ячейку, через 37 минут получают результат в виде окрашенных точек. Результат учитывается визуально или автоматически на приборе КомбСкан. В тесте предусмотрен внутренний контроль, подтверждающий достоверность анализа.

Тесты ИммуноКомб сертифицированы СЕ и широко используются более чем в ста странах мира. Как достоверные, высокочувствительные и специфичные тесты ИммуноКомб отобраны для программ ВОЗ, UNAIDS, Красного Креста, допущены FDA (США) для поставок по специальным программам фонда Клинтона. Минздравсоцразвития рекомендует тесты ИммуноКомб для обследования доноров крови, органов и тканей человека, скрининговых исследований; для подтверждения результатов скрининговых исследований (приказ № 292 от 30.07.2001, № 322 от 21.10.2002, № 336 от 07.09.2000).