НОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ TORCH-КОМПЛЕКСА

Дробченко С.Н., Савичева А. М.,  Шипицына Е.В.,  Шалепо К.В, Ткаченко С.Б.

ЗАО «Биоград», НИИАГ им. Д. Отта РАМН, Санкт-Петербург, РМАПО, Москва

В 1971 году ВОЗ объединила наиболее опасные врожденные инфекции в TORCH - комплекс - группу внутриутробных инфекций, вызывающих стойкие структурные изменения плода. Как правило, в группу TORCH-инфекций включают следующие заболевания: Т - токсоплазмоз (toxoplasmosis), О - другие инфекции (others), R - краснуху (rubella), С - цитомегаловирусную инфекцию (cytomegalovirus), H - герпес (herpes simplex virus). ВОЗ включила в «другие инфекции» (O, others) такие влияющие на плод инфекции, как хламидиоз и гепатиты В и С [1]. Недавно в этот перечень добавлена и ВИЧ-инфекция [2].

С целью достоверной и быстрой диагностики TORCH-инфекций разработана медицинская технология, позволяющая дифференцировать различные фазы заболеваний.

Новая медицинская технология диагностики TORCH-инфекций основана на применении унифицированной схемы анализа сыворотки, плазмы или цельной крови пациента для обнаружения маркеров широкого спектра врожденных инфекций. Для ускорения лабораторных исследований и снижения расходов на оборудование были выбраны высокотехнологичные иммуноферментные (ИФА) бесприборные тесты ИммуноКомб. Тесты ИммуноКомб сочетают достоинства классического ИФА - высокую специфичность и чувствительность с простой и быстрой процедурой постановки анализа [3]. Тесты ИммуноКомб выполнены в оригинальном формате ИммуноГребней. Такой формат, с твердой фазой иммуноферментного анализа, расположенной на выступах - зубцах полимерного Гребня, позволяет переносить твердую фазу между растворами реагентов, необходимых для проведения ИФА, обеспечивая тем самым более тщательную промывку от несвязавшихся компонентов и соответственно более высокую специфичность теста. Результаты анализа проявляются в виде серо-голубых точек на зубцах Гребня, при этом окраска формируется на твердой фазе и стабильна после остановки реакции, что позволяет документировать результаты. Формирование окраски на твердой фазе позволяет проводить  индивидуальное визуальное считывание результатов.

Технология ИммуноКомб разработана Парижским институтом Пастера (Франция), запатентована фирмой Орженикс и не имеет аналогов в мире. Для обеспечения высокой чувствительности тестов ИммуноКомб применяется реакция связывания с использованием фосфатазно-щелочного конъюгата. Французское агентство по контролю за медикаментами (ADA), оценивая тесты, разрешенные для использования в клиниках Европы, подчеркивает, что использование фосфатазно-щелочного конъюгата позволяет достичь наиболее высокой чувствительности по сравнению с тестами, основанными на пероксидазной реакции. В тест-системах Российских производителей с целью экономии средств используется конъюгат пероксидазы хрена. Для производства тест-систем ИммуноКомб разработаны и подобраны модификации ИФА, обеспечивающее достоверное выявление конкретной инфекции: непрямой метод твердофазного иммуноферментного анализа использован для выявления IgG и IgA антител к Chlamydia trachomatis и Chlamidia pneumoniae, IgG и IgM антител  к токсоплазме, цитомегаловирусу, вирусу краснухи, антител как к структурным (core), так и неструктурным (NS3, NS4 и NS5) белкам вируса гепатита С, IgG антител к ядерному антигену вируса гепатита B, антител к ВИЧ 1 и 2 типа; «сандвич» - вариант применен для определения поверхностного антигена вируса гепатита B; метод двойного распознавания выбран для выявления IgM  антител к ядерному антигену вируса гепатита B; метод иммунного захвата оптимален для обнаружения IgG и IgM антител к вирусу гепатита A. На твердую фазу - Гребень иммобилизованы инактивированные антигены или антитела, подвергнутые дополнительным патентованным методам очистки. Это позволяет избежать перекрестных реакций, отследить появление первых антител и выявить раннюю стадию заболевания.

Методика не требует дополнительного оборудования, ИммуноКомб содержит все необходимые для проведения анализа реагенты. В состав набора ИммуноКомб входят 3 пластиковых Гребня с нанесенными антигенами или антителами, 3 Проявочные ванны, заполненные всеми необходимыми реагентами, положительный и отрицательный контроли. В состав наборов для визуального количественного определения титра антител входит цветная шкала КомбСкейл. Одинаковая компоновка набора ИммуноКомб позволяет проводить анализ по единому плану для всех выявляемых инфекций. В зависимости от инфекции варьируется количество исследуемого образца, длительность и температура инкубации.

При проведении анализа сыворотку, плазму или цельную кровь (10-50 мкл в зависимости от выявляемой инфекции) человека вносят в ячейки ряда А Проявочной Ванны и приводят ее в контакт с твердой фазой – Гребнем. Затем Гребень переносят из ряда в ряд Проявочной Ванны и через 40 минут получают результат в виде окрашенных точек. Результат учитывается визуально или автоматизированно на приборе КомбСкан. При визуальном учете, уровень видоспецифических антител оценивается с помощью калибровочной шкалы.

Применение тестов ИммуноКомб для диагностики TORCH — комплекса обеспечивает диагностику заболевания на ранней стадии и позволяет дифференцировать стадию заболевания. Ранняя диагностика инфекции позволяет своевременно назначить адекватное лечение.

Данная технология может использоваться во всех без исключения лечебно-профилактических учреждениях стационарного и амбулаторно-поликлинического типа, включая первичное звено здравоохранения, выездные кабинеты.

Новая медицинская технология: «Быстрые простые методы в диагностике заболеваний TORCH-комплекса», основанная на применении ИФА БПТ ИммуноКомб, зарегистрирована Минздравсоцразвития (рег. № ФС-2006/002) [4].

- Imura S. TORCH complex // Ryoikibetsu Shokogun Shirizu. – 2000.- № 30.- Р. 462-4656.

- Gerber S., Hohfeld P. Screening for infectious diseases. Child’s Nervous System.: Springer-Verlag GmbH.- 2003. – Vol. 19,  № 7-8. - P. 429-432.

- Голиусов А.Т., Воробьева М.С., Михайлов М.И., Жибурт Е.Б., Буравцова Е.В. и др. Быстрые и простые методы определения вирусных инфекций в лабораторной службе России, Методические рекомендации, под ред. академика. РАМН Покровского В.В.- Москва, 2004, стр. 22-58.

- Ткаченко С.Б., Савичева А.М., Шипицына е.В., Шалеко К.В., Дробченко С.Н. Быстрые простые методы в диагностики TORCH-комплекса., практическое руководство для врачей., - Москва, 2006, стр. 4,5.